СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Анализ постановки задачи и методов ее решения

2 Разработка структуры и алгоритма функционирования устройства

3 Разработка электрической схемы

4 Разработка программного обеспечения

5 Разработка конструкции

6 Расчет элементов и параметров устройства

7 Расчет экономической эффективности разработки и эксплуатации изделия

8 Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона

9 Охрана труда и окружающей среды

Заключение

Перечень ссылок

Приложение А   Исходный текст программы микроконтроллера

Приложение Б    Топология печатной платы частотомера

Приложение В    Наклейки панелей корпуса частотомера

# ВВЕДЕНИЕ

Измерение временных параметров электрических сигналов имеет важное значение при настройке и ремонте готового электронного оборудования, контроле его состояния, а также при исследованиях, связанных с разработкой новых приборов и комплексов. Разрабатываемый универсальный частотомер ориентирован в первую очередь на применение в области цифровой техники, где его функциональные возможности, технические характеристики и параметры являются наиболее приемлемыми.

Использование в конструкции прибора однокристального микроконтроллера позволяет за счет применения программного управления узлами значительно уменьшить его схемотехническую сложность, добиться улучшения функциональных возможностей, обеспечить возможность модернизации путем замены внутреннего программного обеспечения.

Подключение прибора к персональной ЭВМ по интерфейсу RS-232 (Стык С2) позволяет использовать частотомер в составе автоматизированного комплекса для сбора и обработки данных.

Частотомер может входить в состав стендов для настройки и диагностики различного электронного оборудования, использоваться в образовательных целях.

Разработка универсального частотомера, а также подготовка технической документации проводились с использованием современных средств автоматизированного проектирования OrCAD (OrCAD SDT v. 4.10), PCAD (Master Designer v. 4.5), AutoCAD (AutoCAD Lite 2.0 for Windows), MathCAD (MathCad v. 4.0).

## АНАЛИЗ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ И МЕТОДОВ ЕЕ РЕШЕНИЯ

### Универсальный частотомер как измерительный прибор

В [1] приводится следующее значение понятия “Измерительный прибор”:

– “К измерительным приборам относятся средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем.”

Все требования к измерительным приборам определяются соответствующими стандартами. Однако можно выделить несколько основных параметров, которые характеризуют то или иное средство измерения:

- наименования измеряемых величин;

- диапазон измеряемых значений этих величин;

- основные и дополнительные погрешности;

- способ измерения и связанные с ним ограничения в применении;

- тип отсчетного устройства;

- наличие дополнительных возможностей.

Разрабатываемый универсальный частотомер не претендует на полное соответствие необходимым стандартам, однако с успехом может использоваться там, где важными являются лишь его параметры и возможности.

Измерение частоты является одним из наиболее точных измерительных процессов. Благодаря этому удобно сводить измерение различных физических величин к измерению частоты и времени. Примером этому может являться измерение напряжений при помощи преобразователей “напряжение–частота”, а также разнообразных вариантов метода двойного интегрирования, обладающих повышенной точностью преобразования [2].

### Обзор методов измерения частоты

Частоту, а также другие временные параметры различных физических процессов целесообразно изучать, предварительно представив эти процессы в виде электрических сигналов при помощи соответствующих преобразователей (акустических, оптических и т.п.), обладающих достаточной степенью адекватности преобразования. В этом случае все измерения могут проводиться при помощи разнообразных методов, обеспечивающих выполнение необходимых требований.

Несмотря на многообразие электрических сигналов, временные параметры которых приходится измерять, удобно рассматривать две модели сигналов:

- синусоидальный сигнал (гармонический процесс);

- цифровой сигнал (характерный для цифровых схем).

Синусоидальный сигнал (рис. 1.1) может быть представлен как функция времени:

,                                                    (1.1)

где	A – амплитуда сигнала;

w – круговая частота (w = 2*p*F, где F – частота сигнала);

j – начальная фазовый сдвиг.

Рисунок 1.1 – Синусоидальный сигнал

Частота сигнала, а также фазовый сдвиг должны быть величинами, слабо меняющимися во времени. Только в этом случае имеет смысл говорить о постоянстве временных параметров сигнала (по крайней мере, за время, сравнимое с временем измерения).

Одним из важнейших параметров синусоидального сигнала является  его период:

.                                                                     (1.2)

Таким образом, в некоторых случаях удобно определять период сигнала, измеряя его частоту, и, наоборот, при известном периоде определять частоту сигнала.

Рисунок 1.2 – Импульсный сигнал прямоугольной формы

Рассмотрим одну из простейших моделей цифровых (импульсных) сигналов, также называемых сигналами прямоугольной формы (рис. 1.2).

Важнейшими характеристиками такой модели являются минимальный и максимальный уровни U– и U+ (или уровни логических “нуля” и “единицы”, U0 и U1 соответственно), длительность импульса (положительного t+ или отрицательного t–), а в случае, когда сигнал носит периодический характер – период T, частота F и скважность Q.

Для цифровых схем важное значение имеют время нарастания и спада сигнала, а также другие параметры, связанные с определением логических уровней сигнала.

Одной из разновидностей сигналов прямоугольной формы является сигнал формы “меандр” (Меандр – название извилистой африканской реки). Он характерен равенством длительностей положительного и отрицательного полупериодов (t+ = t–).

Рассмотрим несколько методов измерения основных параметров: частоты и периода сигнала, отличающихся друг от друга областью применения, сложностью реализации и точностью, с которой будет получен результат [3].

#### Измерение частоты методом сравнения

Рисунок 1.3 – Схема измерения частоты методом сравнения

Метод сравнения применяется для измерения низких (до 100 кГц), главным образом звуковых частот. При использовании этого метода производится сравнение неизвестной частоты с образцовой (рис. 1.3). Если частоты F1 и F2 незначительно отличаются друг от друга, в результате их взаимодействия возникают биения с частотой

Fб = | F1 – F2 |.                                                           (1.3)

Частота биений Fб контролируется на слух или при помощи индикатора другого типа. Изменяя значение одной из сравниваемых частот, необходимо уменьшать частоту биений. При равенстве частот F1 и F2 биение пропадают. Возможно также измерять частоту самих биений и определять значение искомой частоты при помощи расчета.

При использовании метода сравнения достигается точность измерения частоты до герца (и долей герца). При этом важную роль играет точность калибровки шкалы образцового генератора.

#### Мостовые методы измерения частоты

Для измерения низких частот также применяют мостовые схемы (рис. 1.4). Реактивные элементы делают равновесие моста зависимым от частоты источника сигнала. Значения сопротивления R1 и емкости C, при которых достигается равновесие моста. соответствуют определенным значениям частоты.

Недостатками мостового способа измерения частоты являются сложность измерения высоких частот (из-за разбаланса моста вследствие влияния паразитных емкостей и индуктивностей), и громоздкость схемы при измерении очень низких частот.

Модификацией мостового способа является использование моста Вина [3], который получил наибольшее распространение.

Рисунок 1.4 – Схема резонансного моста для измерения частоты

#### Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора

Метод заряда и разряда конденсатора использует зависимость между током разряда конденсатора C и частотой измеряемого сигнала (рис. 1.5). Входной сигнал управляет коммутатором, заряжающим конденсатор от источника напряжения E и разряжающим его на внутреннее сопротивление измерительного прибора.

Рисунок 1.5 – Схема измерения частоты методом заряда и разряда конденсатора

В качестве коммутатора может использоваться механическая или электронная схема. Рассматриваемый метод измерения частоты удобен тем, что позволяет непрерывно следить за изменением частоты по шкале измерительного прибора.

Практическая схема частотомера, использующего этот способ, приведена в [4]. В качестве коммутатора используется диодно-транзисторный ключ. Частотомер позволяет определять частоту синусоидального и импульсного сигналов частотой до 100 кГц.

#### Осциллографические методы измерения частоты

Осциллографические методы измерения частоты применяются для измерения частоты как синусоидальных, так и импульсных сигналов. Их преимуществами являются достаточная точность, быстрота и удобство измерения, а также отсутствие необходимости использования специализированных приборов.

Среди осциллографических методов наибольшее распространение получили: метод фигур Лиссажу и метод пунктира.

При измерении частоты методом фигур Лиссажу (рис. 1.6), сигнал измеряемой частоты подается, например, на вход усилителя вертикального отклонения луча (вход Y), сигнал образцового генератора – на вход усилителя горизонтального отклонения (вход X). Если оба сигнала являются синусоидальными, устойчивое изображение на экране осциллографа может говорить о кратности значений частот, отношение которых равно отношению количеств пересечений линии изображения с воображаемыми вертикальными и горизонтальными линиями (рис. 1.7).

Рисунок 1.6 – Схема измерения частоты методом фигур Лиссажу

Устойчивого изображения добиваются, плавно изменяя частоту сигнала образцового генератора (который снабжен шкалой).

При измерении частоты периодического импульсного сигнала удобно подавать его на вход вертикального отклонения луча (вход Y), а образцовый сигнал синусоидальной, пилообразной или треугольной формы. При равенстве частот исследуемого и образцового сигналов на экране наблюдается устойчивое неподвижное изображение одного импульса (рис. 1.8).

Рисунок 1.7 – Изображение на экране осциллографа при отношении частот 3:2

Рисунок 1.8 – Изображение на экране осциллографа при измерении частоты импульсного сигнала

Измерение частоты методом пунктира (рис. 1.9) предполагает наличие у осциллографа модулирующего входа Z, управляющего яркостью изображения. Измеряемый сигнал подается, к примеру, на вход Z, сигнал образцового генератора – на входы X и Y, с определенным фазовым сдвигом. При значении фазового сдвига, равном 90° и правильно установленным уровням сигналов по всем входам,  на экране наблюдается окружность в виде пунктирной линии, если частоты сигналов кратны (рис. 1.10).  Количество ярких штрихов говорит об отношении частот измеряемого и образцового сигналов.

В этом случае частота образцового сигнала должна быть ниже частоты измеряемого сигнала. В противном случае источники сигналов необходимо поменять местами.

Рисунок 1.9 – Схема измерения частоты методом пунктира

Рисунок 1.10 – Изображение на экране осциллографа при использовании метода пунктира

#### Резонансные методы измерения частоты

Резонансные методы измерения частоты используют явление электрического резонанса. В резонансных частотомерах (рис. 1.11) колебательная система возбуждается от источника исследуемой частоты Fx. Ее настройка отмечается индикаторным устройством, которое тем или иным способом подключается к колебательной системе. В резонансных частотомерах используются контуры различных типов: с сосредоточенными параметрами (L- и C-элементы), с распределенными параметрами (в виде коаксиальных и полосковых линий), в виде объемных и открытых резонаторов, и другие.

Резонансные частотомеры позволяют измерять (оценивать) значения частоты высокочастотного сигнала вплоть до диапазона миллиметровых и субмиллиметровых волн.

Рисунок 1.11 – Схема резонансного измерителя частоты

#### Гетеродинные методы измерения частоты

В гетеродинных методах измерения частоты используется преобразование измеряемой частоты в другую, которую можно исследовать другими способами, при помощи смесителя. Используются разнообразные методы индикации и сравнения с высокостабильными источниками частоты.

На рис. 1.12 приведена схема гетеродинного частотомера с отсчетом по нулевым биениям, где в результате смешения исследуемого сигнала с частотой Fx и сигнала гетеродина с частотой F0 образуется частота биений Fб, контролируемая на слух.

Гетеродинные частотомеры, обладающие большими возможностями, являются сложными и громоздкими приборами. В сочетании с цифровыми методами индикации они перекрывают большой частотный диапазон и обеспечивают высокую точность измерений.

Рисунок 1.12 – Схема простейшего гетеродинного частотомера с отсчетом по нулевым биениям

#### Цифровые методы измерения частоты

Цифровые методы измерения частоты в общем случае используют подсчет количества импульсов за определенный промежуток времени (рис. 1.13). Входной сигнал с частотой Fx проходит через сигнальный селектор, который открывается сигналом временной базы (например, длительностью 1 сек.). Счетчик импульсов регистрирует количество импульсов, прошедших за это время.

Такой способ измерения частоты обеспечивает широкий диапазон измеряемых частот и высокую точность измерений. Однако он неудобен для точного измерения низких частот (в этом случает сигнал временной базы должен быть слишком продолжительным).

Рисунок 1.13 – Cхема непосредственного измерения частоты

#### Цифровые методы измерения периода сигнала

При исследовании сигналов с низкой частотой бывает удобнее измерять их период, а затем при помощи вычислений определять частоту. Измерение периода имеет и самостоятельное значение.

При цифровом измерении периода сигнала (рис. 1.14) сигнальный селектор управляется самим входным сигналом с периодом Tx. Импульсы с выхода высокостабильного кварцевого генератора, проходя через сигнальный селектор во время его открытия, подсчитываются цифровым счетчиком импульсов.

Рисунок 1.14 – Схема измерения периода

## РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

### Выбор типа однокристального микроконтроллера

Использование в составе различных приборов однокристальных микроконтроллеров позволяет значительно улучшить многие их параметры и показатели. Однако наряду с этим приходится сталкиваться с жесткими внутренними ограничениями, связанными с применением микроконтроллеров. Это вызвано спецификой схемных решений микроконтроллеров, их ограниченными и неизменными возможностями. В некоторых случаях применение выбранного типа микроконтроллера является удачным (главным образом используются его внутренние возможности). Но иногда реализация схемы требует большого количества дополнительных схемных элементов при невысоком проценте использования возможностей самого микроконтроллера. Этот вариант является менее удачным.

Поэтому выбор типа применяемого микроконтроллера необходимо проводить на самых ранних этапах проектирования устройства, стремясь максимально использовать его внутренние возможности с минимумом внешних компонентов. В этом случае структура устройства должна быть привязана к выбранному типу микроконтроллера, учитывать его требования и ограничения. Необходимо заранее планировать использование основных узлов микроконтроллера.

Для использовании в составе универсального частотомера выбран однокристальный микроконтроллер типа AT89C2051 [5], являющийся малогабаритным аналогом микроконтроллеров семейства MCS-51 [2]. Использование именно этого типа контроллера вызвано следующими причинами:

- простота схемной реализации прибора из-за удачного использования внутренних узлов контроллера;

- наличие необходимой документации по работе с этим типом микроконтроллеров;

- наличие кросс-средств программирования, отладки, программирования самих микросхем контроллеров [6];

- возможность защиты многократно программируемой (FLASH) памяти программ контроллера от несанкционированного чтения;

- наличие на рынке и приемлемая цена.

Одним из свойств, характерным для однокристальных микроконтроллеров, является высокая сложность внутренней организации наряду с довольно простым интерфейсом с внешними компонентами системы. Некоторые внутренние составляющие микроконтроллера не являются функционально законченными, образуя единый функциональный узел лишь с участием внешних элементов.

Программная реализация многих операций и максимальное использование внутренних узлов контроллера предполагает разнообразие в подключении к нему внешних элементов и способов управления ими.

Поэтому более наглядным является рассмотрение структуры устройства и алгоритма его функционирования в различных режимах работы (при измерении различных величин). Реально же частотомер должен сочетать в себе все структурные узлы, активизируя лишь те из них, которые необходимы для выполнения тех или иных операций.

### Структура устройства при измерении частоты

Временные диаграммы измерения частоты изображены на черт. 98.М52Д.15.01 ВД, рис. 1.

При измерении частоты используется метод прямого измерения частоты с временной базой, равной 1 сек. Этот метод позволяет определять частоту периодического сигнала произвольной формы.

Структурная схема прибора при измерении частоты приведена на черт. 98.М52Д.15.02 Э1, рис. 1.

Сигнал, частота которого измеряется, поступает на входной формирователь 1, представляющий собой усилитель-ограничитель с триггерной характеристикой для исключения ложных срабатываний счетчиков.

На выходе усилителя-ограничителя образуется сигнал прямоугольной формы с малым временем нарастания фронтов. Сформированный сигнал поступает на ключ 2 (логический элемент И-НЕ), на второй вход которого поступает управляющий сигнал “временная база” длительностью 1 сек.

Пачка импульсов длительностью 1 сек без преобразований проходит через ключ 3 (он не используется и открыт в момент счета частоты) и поступает на внешний предделитель 4, снижающий частоту сигнала на входе внутреннего 17-битного счетчика 5 микроконтроллера (таймер 1 микроконтроллера в режиме счетчика плюс бит переполнения). Необходимость использования внешнего предделителя обусловлена ограничением на значение частоты входного сигнала счетчика.

После того, как сигнал “временная база” становится неактивным (ключ 2 закрывается), при помощи сигнала “досчет” производится проверка содержимого предделителя 4 и одновременно его очистка. Содержимое предделителя также учитывается в формировании результата.

Выработка сигналов базы, досчета, управление работой частотомера, а также обработка результата и отображение его на индикаторе 7 производится с использованием внутренних схем 6 и программы микроконтроллера.

Для расчета частоты используется следующая формула:

F = Nпредд + 512 * Nсчетч,                                                       (2.1)

где	F – частота,  Гц;

Nпредд – содержимое предделителя;

Nсчетч – содержимое счетчика.

Измерение отклонения частоты относительно первоначального значения производится программно при помощи вычитания из измеренного значения запомненного ранее.

### Структура устройства при измерении длительности импульсов, периода и скважности

Структура прибора при измерении длительности импульсов, периода их следования и скважности приведена на черт. 98.М52Д.15.02 Э1, рис. 2.

#### Измерение длительности импульсов

Временные диаграммы измерения длительности изображены на черт. 98.М52Д.15.01 ВД, рис. 2.

Входной сигнал, проходя через формирователь 1 (черт. 98.М52Д.15.02 Э1, рис. 2.), усиливается и ограничивается по амплитуде. Мультиплексор 3, управляемый сигналами “режим” в режиме измерения длительности подключает к выходу Y один из входов X1 (прямой сигнал), или X2 (сигнал, прошедший через инвертор 2). Таким способом достигается возможность измерения длительности импульсов как положительной, так и отрицательной полярности.

После сброса формирователя одиночных импульсов 5 (сигналом “сброс”) на его выходе формируется одиночный импульс длительностью t, равной длительности импульсов входного сигнала. Ключ 6 формирует пачку импульсов длительностью t и частотой заполнения Fзап = 1 МГц.  Счетчик 7 (таймер 0 микроконтроллера в режиме счетчика плюс программно доступные регистры R6, R7) подсчитывает количество импульсов заполнения в этой пачке.

Выработка необходимых сигналов, управление работой прибора, а также отображение результата на индикаторе 9 осуществляется аппаратными узлами микроконтроллера 8 с использованием внутренней программы микроконтроллера.

#### Измерение периода следования импульсов

Измерение периода следования импульсов (периода сигнала) проводится аналогично измерению длительности. Временные диаграммы измерения периода изображены на черт. 98.М52Д.15.01 ВД, рис. 3.

Структурная схема прибора в режиме измерения периода изображена на черт. 98.М52Д.15.02 Э1, рис. 2. Измерение периода следования импульсов (периода сигнала) проводится аналогично измерению длительности. Мультиплексор 4 подключает к входу формирователя одиночных импульсов 5 триггер 3 (делитель частоты на 2), который формирует импульсы с длительностью, равной периоду входного сигнала T. Остальные преобразования проводятся так же, как при измерении длительности импульсов.

#### Измерение скважности

Измерение скважности импульсов также проводится с использованием схемы, приведенной на черт. 98.М52Д.15.02 Э1, рис. 2. Процесс измерения иллюстрирует временная диаграмма 4 (черт. 98.М52Д.15.01 ВД).

Для определения скважности импульсов производятся последовательные измерения периода сигнала и длительности импульса. Затем значение скважности определяется при помощи отношения:

,                                                                         (2.2)

где	T – измеренный период;

t – измеренная длительность импульса.

Для обеспечения верных результатов вычисления скважности необходима достаточная стабильность параметров входного сигнала.

### Структура устройства при счете количества импульсов

Структура прибора при работе в качестве счетчика импульсов приведена на черт. 98.М52Д.15.02 Э1, рис. 3.

Входной сигнал через усилитель-ограничитель 1 поступает на мультиплексор 3, пропускающий на выход Y либо сигнал в неизменной форме (вход X1), либо сигнал, прошедший через инвертор 2 (вход X2). Такое построение счетчика позволяет считать количество импульсов как положительной, так и отрицательной полярности.

С выхода мультиплексора импульсная последовательность поступает на счетчик 4 (таймер 0 микроконтроллера плюс регистры R6, R7, доступные программно).

Управление работой частотомера, выработка сигнала “режим”, обработка результата измерения и отображение измеренного значения на индикаторе 6 осуществляется внутренними схемами микроконтроллера 5 под управлением внутренней программы.

## РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

Разработка электрической схемы частотомера является одним из заключительных этапов эскизного проектирования. На этом этапе учитываются все требования, предъявляемые к прибору, а также разнообразные ограничения, связанные с применением тех или иных типов элементов.

Электрическая схема строится также с учетом предполагаемой конструкции прибора. Например, большинство элементов частотомера должны быть размещены на единственной печатной плате. Поэтому удобно привести схему печатной платы частотомера и оговорить способы подключения к ней внешних элементов.

### Принципиальная электрическая схема платы частотомера

Принципиальная электрическая схема платы частотомера приведена на черт. 98.М52Д.15.03 Э3. Рассмотрим построение отдельных узлов схемы.

#### Генератор частоты 12 МГц с кварцевой стабилизацией частоты

Генератор построен на инверторах DD7.1, DD7.2. Резистор R21 обеспечивает линейный аналоговый режим работы инверторов, используемый для их работы в качестве генератора [7,8,9,10]. Частота генератора стабилизирована кварцевым резонатором BQ1, подстройка частоты производится при помощи подбора емкостей конденсаторов C13 (грубо) и C12 (точно). Инверторы DD7.3, DD7.4 играют роль буферных элементов. В качестве инверторов DD7.1 – DD7.4 используются логические элементы И-НЕ микросхемы КР133ЛА3, обладающей приемлемыми для используемой схемы параметрами.

Генератор служит для синхронизации внутренних элементов микропроцессора, а также для выработки сигнала временной базы (при измерении частоты) и импульсов заполнения (при измерении длительности импульсов, частоты и скважности).

Для повышения стабильности частоты генератора целесообразно поместить его узлы в электростатический экран. Эта мера позволяет резко уменьшить долговременный уход частоты генератора до единиц герц в час  (после прогрева, при постоянной температуре корпуса).

Для возможности контроля частоты сигнал с выхода генератора выводится на внешний разъем.

#### Однокристальный микроконтроллер и линии параллельного ввода-вывода

В разработке применяется однокристальный микроконтроллер AT89C2051, включенный по типовой схеме. Импульсы синхронизации с частотой 12 МГц с выхода кварцевого генератора поступают на вход X1 процессора.

Резистор R23 и конденсатор C14 образуют цепь сброса (начальной установки) процессора. При включении питания прибора на вход RESET процессора поступает импульс положительной полярности достаточной длительности. Этим обеспечивается надежный пуск процессора даже при нестабильном нарастании напряжения питания (при помехах в цепи источника питания).

Управление жидкокристаллическим индикатором, находящимся вне печатной платы прибора, осуществляется через контакты X6, X7 платы через резисторы R26, R27. На контакт X1 подается напряжение питания индикатора (+ 1.5 В) с делителя питающего напряжения на резисторах R24, R25.

Кнопки “Режим” и “Уст. 0”, предназначенные для управления прибором, подключаются непосредственно к микроконтроллеру через контакты X4, X5 платы.

Сигнал SHIFT, поступающий на вход микроконтроллера через разъем XA2, используется для сдвига показаний прибора при измерении частоты (при использовании внешнего делителя частоты на 10).

#### Элементы схемы, используемые при измерении частоты

В приборе используется схема входного усилителя-ограничителя, аналогичная описанной в [11, 12]. В режиме измерения частоты входной сигнал поступает на контакт 1 разъема XA2. Цепь C1, C3, R3 препятствует прохождению постоянной составляющей сигнала на дальнейшие элементы схемы. На транзисторах VT2, VT3 собран дифференциальный усилитель, обладающий хорошим коэффициентом усиления и высоким входным сопротивлением. Диод VD2 подавляет отрицательную полуволну входного сигнала.

Усилительный каскад на транзисторе VT5 обладает малым временем переключения за счет использования диодов VD3, VD4, препятствующих вхождению транзистора в режим насыщения.

Усилитель-ограничитель охвачен положительной  обратной связью через резистор R13, придающей ему характеристики триггера Шмитта [11]. Подбирая сопротивление R13, регулируют глубину обратной связи усилителя, рабочая точка усилителя устанавливается подбором резистора R6.

Ключ на элементе И-НЕ (DD1.4) управляется сигналом “временная база” (BL0), ключ DD1.5 – сигналом “досчет” (BL1).

Предварительный делитель частоты состоит из триггера DD4.2 и счетчиков DD5.1, DD5.2, включенных последовательно. Коэффициент деления предделителя – 512. Далее сигнал поступает на вход таймера 1 микроконтроллера (вход T1).

#### Элементы схемы, используемые при измерения длительности импульсов, периода, скважности, подсчета количества импульсов

Для измерения длительности импульсов, периода, скважности, подсчета количества импульсов используется входной усилитель-ограничитель с открытым входом (т.е. чувствительный к постоянной составляющей сигнала). Это вызвано необходимостью работать с очень низкочастотными (частотой менее 1 Гц) сигналами.

Входной усилитель-формирователь состоит из повторителя на транзисторе VT1 и триггера Шмитта на элементах DD1.1, DD1.2. Диод VD1 предотвращает попадание на базовый вывод входного транзистора отрицательных напряжений.

На выход мультиплексора DD3, в зависимости от состояния управляющих сигналов DIV2, POS_NEG, поступает сам измеряемый сигнал,  сигнал, прошедший через инвертор DD2.1, или триггер DD4.1 (делитель частоты на 2).

В режиме подсчета количества импульсов сигнал с выхода мультиплексоров поступает на вход таймера 0 микроконтроллера (вход T0). В режиме измерения длительности импульсов, периода и скважности работает формирователь одиночных импульсов на элементах DD2.2, DD2.3, DD2.4, DD6.1, DD6.2, устанавливаемый в начальное состояние сигналом BL0. Сформированный одиночный импульс поступает на вход разрешения работы таймера 0 микроконтроллера (вход INT0).

#### Формирователь сигнала передачи интерфейса RS-232

Несмотря на обилие стандартных интерфейсов измерительной техники [13,14], для подключения частотомера к персональным компьютерам, а также другим средствам регистрации и обработки результатов измерений используется интерфейс общего применения RS-232 (Стык С2).

На транзисторе VT4 собран формирователь сигнала линии TXD интерфейса RS-232. К выходу формирователя могут быть подключены приемники, поддерживающие логические уровни RS-232 TTL [15].

#### Стабилизаторы напряжений питания прибора

В схеме частотомера используются однокристальный микроконтроллер и другие цифровые микросхемы с номинальным напряжением питания 5 В. В этом случае возможно подключать прибор непосредственно к источнику электропитания постоянного тока напряжением 5 В.

Однако для более устойчивой работы прибора целесообразно разместить стабилизатор напряжения питания непосредственно на печатной плате прибора.

Напряжение питания частотомера через разъем XA3, поступает на стабилизаторы напряжения DA1, DA2. Емкости C4 и C5 подавляют помехи в цепи источника питания. Стабилизатор напряжения DA1 является источником постоянного напряжения +5 В, необходимого для питания всех элементов схемы (за исключением кварцевого генератора).

Для повышения стабильности частоты кварцевого генератора для питания его применяется отдельный стабилизатор DA2.

Конденсаторы C7, C8, C9, C10, C11 предотвращают самовозбуждение элементов схемы на высоких частотах.

Учитывая падение напряжения на стабилизаторах DA1, DA2, а также ограничения на рассеиваемую ими мощность, необходимо обеспечить входное напряжение питания в пределах 7 – 12 В. Методика расчета параметров стабилизатора напряжения приведена в [7].

### Внешние соединения платы частотомера

Размещение большинства деталей частотомера на его печатной плате удобно с точки зрения технологичности изготовления прибора. Однако конструкция предусматривает размещение вне платы жидкокристаллического индикатора, кнопок управления режимами работы прибора. Необходимо также иметь возможность подключения источника питания, измеряемых и выходных сигналов.

#### Подключение жидкокристаллического индикатора

В качестве индикаторного устройства в приборе используется 10-разрядный семисегментный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) типа HT1611M10 с низковольтным питанием и управлением последовательным кодом. Подключение индикатора к плате частотомера производится монтажным проводом согласно таблице 3.1. Неиспользуемые выводы ЖКИ остаются свободными.

Таблица 3.1 – Подключение ЖКИ к плате частотомера

| Вывод индикатора | Цепь | Вывод платы частотомера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/24 | – | Не используется |
| 2 | Vss | X2 | Общий |
| 3 | CLK | X6 | Синхронизация данных |
| 4 | DI | X7 | Данные |
| 5 | HK | X2 | Соединить с Vss |
| 6 | SL | – | Не используется |
| 7 | RST | – | Не используется |
| 8 | S2 | – | Не используется |
| 9 | Vdd | X1 | Питание, +1.5 В |

#### Подключение кнопок управления режимами работы

Для управления всеми режимами работы прибора используются две кнопки (контакты свободно разомкнуты), подключаемые к плате частотомера согласно таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Подключение кнопок управления режимами работы

| Вывод платы частотомера | Назначение |
| --- | --- |
| X3 | Общий |
| X4 | Подключение кнопки “Режим” |
| X5 | Подключение кнопки “Уст. 0” |

#### Внешние входы и выходы частотомера

Для подключения прибора к источникам измеряемых сигналов используются пятиконтактные разъемы XA1, XA2. Свободные выводы разъемов используются для расширения функциональных возможностей частотомера. Разъем XA1 используется для измерения длительности импульсов, периода и скважности, XA2 – для измерения частоты сигнала. Таким образом достигается возможность измерения частоты одного сигнала и остальных параметров другого без физических переключений щупов прибора.

В таблицах 3.3 и 3.4 указаны назначения контактов разъема XA1 и XA2 соответственно. Напряжение +5 В выведено на разъемы для обеспечения возможности подключения внешних усилителей-формирователей сигнала.

Таблица 3.3 – Назначение контактов разъема XA1

| ¹ контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | TIN | Вход для режимов T, t, Q, N |
| 2 | общий |  |
| 3 | +5 в |  |
| 4 | TXD | Передаваемые данные, формат RS–232 |
| 5 | – | Не используется |

Разъем XA3 используется для подключения платы частотомера к источнику питания. Конструкция разъема препятствует неверному подключению источника (неверной полярности напряжения), которое может привести к выходу из строя узлов прибора.

Таблица 3.4– Назначение контактов разъема XA2

| ¹ контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | FIN | Вход для режима F |
| 2 | общий |  |
| 3 | +5 в |  |
| 4 | SHIFT | Сдвиг запятых при использовании внешнего делителя частоты |
| 5 | 12 МГц | Контрольный выход генератора |

Таблица 3.5 – Назначение контактов разъема питания

| ¹ контакта | Цепь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER | Напряжение источника питания |
| 2 | общий | Общий провод источника питания |

## РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Разработка программного обеспечения для универсального частотомера проводилась с использованием следующих программных средств:

- IAR Macro Assembler V 2.02/DOS – макроассемблер для трансляции исходного текста внутренней программы микроконтроллера;

- ACS (Advanced Controller Simulator) v. 2.06k – кросс-отладчик для семейства микроконтроллеров MCS-51.

Отладка программного обеспечения проводилась с использованием макета частотомера. Для программирования микросхем контроллеров использовался программатор и программное обеспечение BlowIT (TM) 2051 ver 1.0 beta [6].

Микроконтроллер AT89C2051, выбранный для использования в приборе, является малогабаритным вариантом контроллеров семейства MCS-51, обладающим рядом достоинств [2,5], удобных для применения его в приборах подобного класса.

Разработка внутреннего программного обеспечения однокристальных микроконтроллеров отличается от разработки программного обеспечения для компьютеров широкого применения. В последнем случае важной является привязка к определенному языку программирования, используемой операционной системе, набору стандартных процедур и библиотек и т.п.  Напротив, программа микроконтроллера должна наиболее полно использовать его аппаратные возможности, в то же время рационально используя возможность программной реализации некоторых функций.

Поэтому черезвычайно важным является планирование использования аппаратных узлов контроллера и учет возможностей внутренней программы.

### Функции внутренней программы микроконтроллера

Внутренняя программа микроконтроллера должна обеспечивать работоспособность прибора, соответствие выполняемых функций и параметров техническому заданию, а также выполнять другие функции в соответствии с замыслом разработчика.

Программа микроконтроллера универсального частотомера должна выполнять следующие функции:

- управление работой узлов прибора во время измерения той или иной величины;

- обработку данных, полученных при проведении измерения, индикацию результата;

- управление режимами работы и обеспечение необходимого сервиса.

Многие возможности прибора определяются качеством планирования использования аппаратных и программных возможностей микроконтроллера. При тщательном продумывании использования аппаратных узлов возможно реализовать следующие свойства прибора:

- индикация результата измерения:

- на жидкокристаллическом индикаторе с периодом 1 сек. в режиме измерения частоты и 0.5 сек. в режиме измерения остальных величин;

- одновременный вывод результата по последовательному каналу RS-232 (Стык С2);

- управление режимами работы:

- переключение режимов – при помощи кнопок  “Режим”, “¬”, “®”;

- включение режима измерения отклонения величины (в режиме счета импульсов – сброс счетчика) – кнопкой “Уст. 0”;

- возможность подключения внешнего предделителя в режиме измерения частоты с соответствующим сдвигом показаний индикатора;

### Использование аппаратных узлов микроконтроллера

Для минимизации аппаратных затрат на постройку прибора, необходимо максимально гибко использовать аппаратные узлы микроконтроллера. Далее следует список режимов работы частотомера с указанием узлов, активно используемых в процессе измерений.

#### Режим измерения частоты

В режиме измерения частоты длительность сигнала “временная база” задается программно. Таймер 1 микроконтроллера, работающий в режиме счетчика импульсов на входе T1, дополнен битом переполнения TF1. Емкость таймера 1, регистра бита переполнения, а также внешнего предделителя достаточна для хранения числа, соответствующего верхнему диапазону измеряемых значений частоты (226 = 67 108 864 Гц) .

#### Режимы измерения длительности импульсов, периода, скважности

В этих режимах программа управляет работой формирователя одиночных импульсов, а таймер 0, работает в режиме счетчика импульсов от внутреннего делителя с выходной частотой 1 МГц. Регистры R6, R7 являются “продолжением” таймера 0, их значение наращивается программно. Разрешением работы таймера 0 управляют сформированные одиночные импульсы, поступающие на вход INT0 микроконтроллера.

#### Режим измерения количества импульсов

В режиме счетчика импульсов таймер 0 считает импульсы, поступающие на вход T0 микроконтроллера. В этом режиме регистры R6 и R7 также используются для программного наращивания таймера 0.

### Внутренняя программа микроконтроллера. Использование памяти программ и памяти данных

Исходный текст внутренней программы микроконтроллера (за исключением некоторых второстепенных подпрограмм) приведен в приложении А.

Форматы данных, используемых в программе, определяются задачей, которую решает программа. Однако форма их представления целиком зависит от аппаратных возможностей микроконтроллера (микропроцессора).

Из-за малого количества ячеек оперативной памяти (ОЗУ) микроконтроллера наиболее приемлемым способом размещения данных является статическое размещение. В этом случае та часть программы, которая проводит обработку результата, выполняет операции последовательного преобразования содержимого одних ячеек ОЗУ в содержимое других с выработкой необходимых признаков.

В некоторых случаях для экономии пространства ОЗУ контроллера одни и те же ячейки могут использоваться с разным назначением. Регистровая память (кроме специальных случаев) используется для хранения промежуточных данных. Стековая память используется для организации переходов к подпрограммам, а также для передачи им параметров. Несмотря на то, что внутреннее ОЗУ используемого микроконтроллера делится на стек, регистры и память для хранения переменных лишь условно (по границам определенных адресов), удобно представлять его как различные виды памяти.

Кроме “сплошного” построения внутреннего ОЗУ, микроконтроллер AT89C2051 имеет Гарвардскую архитектуру организации памяти: память программ расположена отдельно от памяти данных, имеет самостоятельную адресацию и не допускает программных операций записи. Это свойство также накладывает определенные ограничения на использование внутренней памяти данных.

Объем памяти программ выбранного типа микроконтроллера – 2 килобайта [5]. Программа, реализующая управление универсальным частотомером, занимает меньший объем памяти.  Резерв (около 200 байт) может быть использован при модернизации прибора для введения новых функциональных и сервисных возможностей.

### Управление жидкокристаллическим индикатором

Управление жидкокристаллическим индикатором (подпрограмма display_lcd, приложение А) выбранного типа (HT1611M10) является одной из функций программы микроконтроллера. Используется последовательная (побитная) передача данных индикатору. Передача каждого бита данных (по линии DI) стобируется спадом сигнала синхронизации CLK. На рисунке 4.1 приведен формат данных, передаваемых индикатору. В таблице 4.1 представлено кодирование символов индикатора.

| 10 знакоместо |  |  |  | 9 знакоместо |  |  | ... | 2 знакоместо |  |  |  | 1 знакоместо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бит 3 | бит 2 | бит 1 | бит 0 | бит 3 | бит 2 | бит 1 | ... | бит 3 | бит 2 | бит 1 | бит 0 | бит 3 | бит 2 | бит 1 | бит 0 |

Рисунок 4.1 – Формат данных для управления индикатором HT1611M10

Таблица 4.1 – Кодирование символов индикатора HT1611M10

| Десятичный код | Двоичный код | Символ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | пробел |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | 0 |
| 11 | 1011 | F |
| 12 | 1100 | J |
| 13 | 1101 | L |
| 14 | 1110 | P |
| 15 | 1111 | – |

### Передача данных по последовательному каналу RS-232

Кроме отображения результатов измерения на встроенном индикаторе, для подключения к устройствам сбора и обработки данных, универсальный частотомер передает определенную последовательность данных (пакет) по линии TXD интерфейса RS-232.

Передача данных производится со следующими параметрами интерфейса RS-232:

- скорость передачи: 1200 бод;

- количество бит данных в пакете: 8;

- контроль четности: отсутствует;

- количество стоповых бит: 1.

Формирование пакета данных производится одновременно с обновлением изображения на индикаторе, т.е. c периодом 1 сек. в режиме измерения частоты, 0.5 сек. в остальных режимах. Формат полей пакета данных представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Формат пакета данных

| Номер поля | Назначение поля | Значения | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название режима работы | ‘F :’ ‘N+ :’ ‘N– :’ ‘T :’ ‘Tau+ :’ ‘Tau– :’ ‘Q+ :’ ‘Q– :’ | – |
| 2 | Результат измерения | – | 12 000 000 – 5 6.0016389 |
| 3 | Признак конца пакета | 0Dh, 0Ah | – |

### Управление режимами работы прибора

Управление режимами работы универсального частотомера производится при помощи кнопок, расположенных на передней панели прибора:

- “Режим” (“®“);

- “Уст. 0” (“¬“).

Текущий режим измерения отображается на ЖКИ только во время переключения режимов. Символ “минус”, перемещающийся на индикаторе, указывает на одну из меток, нанесенных на переднюю панель прибора (приложение В):

- F (измерение частоты);

- T (измерение периода);

- t+ (режим измерения длительности импульсов, импульсы положительной полярности);

- t– (режим измерения длительности импульсов, импульсы отрицательной полярности);

- Q+ (режим измерения скважности, импульсы положительной полярности);

- Q– (режим измерения скважности, импульсы отрицательной полярности);

- N+ (счет импульсов, импульсы положительной полярности);

- N– (счет импульсов, импульсы отрицательной полярности).

Нажатие кнопки “Режим” приводит к индикации текущего режима измерения (рис. 4.2). Через 2–3 сек. после последнего нажатия индикация режима работы автоматически прекращается (рис. 4.3). Если во время индикации режима будут нажаты кнопки “¬“, “®“, режим работы прибора будет изменен (с соответствующим смещением знака “минус” на индикаторе – в левую или правую сторону).

В режимах измерения частоты, длительности импульсов и периода, нажатие кнопки “Уст. 0” приводит к индикации текущего отклонения измеряемой величины от начальной, запомненной в момент нажатия.

В режиме счета импульсов нажатие кнопки “Уст. 0” приводит к обнулению показаний счетчика.

Рисунок 4.2 – Индикация режима “Частота”

Рисунок 4.3 – Индикация значения частоты

## РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ

### Конструкция печатной платы частотомера

Большинство деталей прибора (кроме жидкокристаллического индикатора и кнопок управления) размещены на печатной плате. Топология печатной платы приведена на черт. 98.М52Д.15.04 СБ, 98.М52Д.15.05 СБ.

Диаметр контактных и переходных отверстий платы 0.8 мм (для элементов C12, DA1, XA1, XA2, X1–X7 – 1 мм). Паять припоем ПОС61 (ГОСТ 21930-76). Сборочный чертеж печатной платы (для одного из вариантов корпуса прибора) приведен на черт. 98.М52Д.15.06 СБ. Перечень элементов платы приведен в приложении Г.

Габаритные размеры печатной платы приведены на сборочном чертеже (черт. 98.М52Д.15.06 СБ, поз. 1). Отверстия диаметром 3 мм, расположенные в углах платы, предназначены для крепления печатной платы частотомера к корпусу прибора.

Элементы BQ1, C12, C13, DD7, R21 помещаются в защитный экран (короб минимальных размеров из тонкого металла). Кварцевый резонатор BQ1 крепится к плате проволочной петлей (проволока медная Æ 0.3 мм).

Микросхема однокристального микроконтроллера DD8 устанавливается в контактную панель. Этим достигается возможность модернизации внутреннего программного обеспечения микроконтроллера без применения операций пайки.

Контактные штыри X1 – X7 предназначены для подключения к плате прибора жидкокристаллического индикатора и кнопок управления.

Разработка печатной платы частотомера проведена с использованием системы автоматизированного проектирования PCAD (Master Designer v. 4.5) [16]. Подготовка технической документации проведена в соответствии с рекомендациями [17,18,19].

### Размещение печатной платы частотомера в корпусе ZVA

Одним из вариантов корпуса прибора является помышленно выпускаемый корпус ZVA. Материал исполнения – мягкая пластмасса черного цвета. Вариант печатной платы частотомера, изображенный на черт. 98.М52Д.15.06 СБ, разработан для этого типа корпуса.

Корпус ZVA состоит из П-образных оснований и крышки, передней и задней панелей. Корпус стягивается металлическим шурупом, пропускаемым через отверстие диаметром 10 мм, расположенное в центре печатной платы.

На передней панели корпуса закреплены:

- жидкокристаллический индикатор;

- кнопка “Режим (®)” ;

- кнопка “Уст. 0 (¬)”.

Задняя панель корпуса содержит отверстия для доступа к разъемам XA1, XA2, XA3.

В приложении В приведен вариант наклеек на переднюю и заднюю панель корпуса с необходимыми обозначениями.

На рис. 5.1 приведен рисунок внешнего вида частотомера в корпусе ZVA, где указаны габаритные размеры прибора, а также положение печатной платы внутри корпуса.

При использовании универсального частотомера в составе лабораторных стендов (макетов) печатная плата прибора может располагаться внутри корпуса макета. При этом жидкокристаллический индикатор и кнопки управления необходимо разместить в удобном месте передней панели корпуса макета.

Рисунок 5.1 – Внешний вид прибора

## РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ И ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА

### Расчет элементов устройства

Расчет элементов платы частотомера (черт. 98.М52Д.15.03 Э3) необходим для обеспечения работоспособности прибора и соблюдения заявленных параметров.

Расчет элементов проводится главным образом для узлов прибора, собранных на дискретных элементах. Параметры интегральных микросхем приведены в соответствующих описаниях [5,7,8,9,10].

#### Расчет элементов входных формирователей сигнала

Входные формирователи прибора должны обеспечивать необходимую чувствительность прибора во всем частотном диапазоне сигналов при приемлемых входных характеристиках (входном сопротивлении, входной емкости).

Схемы входных формирователей частотомера заимствованы из [11], поэтому их основные параметры сохраняются. Для улучшения частотных свойств формирователя, работающего в режиме измерения частоты, в схеме применены высокочастотные транзисторы КТ363, КТ368, обладающие лучшими параметрами [7], чем применяемые в [11].

#### Расчет элементов формирователя сигнала передачи RS-232

Формирователь сигнала передачи RS-232 обеспечивает необходимые уровни выходного сигнала интерфейса RS-232 TTL [14,15]. Резистор R12 служит для защиты транзистора VT4 от выхода из строя в случае замыкания конт. 4 разъема XA1 на линию питания +5 В. Схема формирователя описана в [7].

#### Расчет других элементов печатной платы частотомера

Значения параметров других элементов схемы выбирается по традиционным методикам, а также на основе экспериментальных данных. Используются готовые решения и рекомендации, приведенные в [5,7,8,9,10,11,12].

### Расчет параметров устройства

#### Расчет потребляемой мощности

Расчет потребляемой мощности производится для обоснования выбора того или иного типа источника электропитания. Предполагается, что источником питания универсального частотомера будет являться сетевой блок питания c номинальным постоянным напряжением 7 – 12 В.

В схеме частотомера (черт. 98.М52Д.15.03 Э3) значительное место занимают аналоговые узлы, собранные на дискретных элементах. Специальный расчет потребляемой мощности таких узлов черезвычайно сложен.

Поэтому вместо проведения полных расчетов целесообразно провести экспериментальное измерение потребляемой мощности. При использовании сетевого блока питания даже значительный разброс потребляемой мощности нескольких экземпляров прибора не является опасным. Для более устойчивой работы частотомера источник питания должен иметь необходимый запас по выходной мощности (50–100 % по току).

В результате измерения получено усредненное значение потребляемого несколькими экземплярами прибора тока:

Iпот = 100 мА.                                                        (6.1)

При постоянном напряжении питания Uпит = 10 В, это значение потребляемого тока соответствует мощности

Pпот = Uпит * Iпот = 1 Вт.                                            (6.2)

#### Расчет диапазона напряжений входных сигналов

Диапазон напряжений входных сигналов универсального частотомера (минимальный и максимальный уровни входного напряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа прибора) целиком определяется схемотехникой формирователей входного сигнала.

Чувствительность является важным параметром, характеризующим способность прибора выполнять свои функции при низких уровнях входных сигналов.

Входные формирователи, применяемые в приборе, сохраняют параметры прототипов [11,12], приведенные в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Чувствительность и максимальное входное напряжение прибора

|  | Параметр |  |
| --- | --- | --- |
| Режимы работы | Чувствительность | Максимальное входное напряжение |
| Режим измерения частоты | 0.2 В | ± 10 В |
| Режимы измерения длительности импульсов, периода, скважности, количества импульсов | 0.7 В | ± 10 В |

#### Расчет диапазона измерений

Диапазон измерений универсального частотомера определяется:

- параметрами формирователей входного сигнала прибора;

- схемотехникой и параметрами цифровых узлов, используемых для измерений, обработки данных и вывода результата;

- программным обеспечением;

В таблице 6.2 приведены диапазоны измерений для всех величин, измеряемых прибором.

Таблица 6.2 – Диапазоны измерений универсального частотомера

| Измеряемая величина | Единица | Значение величины |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | минимальное | максимальное |
| Частота | Гц | 0 | 67 108 864 |
| Отклонение частоты | Гц | 0 | ± 9 999 999 |
| Период | мкс | 1 | 99 999 999 |
| Отклонение периода | мкс | 0 | ± 9 999 999 |
| Длительность | мкс | 1 | 99 999 999 |
| Отклонение длительности | мкс | 0 | ± 9 999 999 |
| Скважность | – | 1 | 99 999 999 |
| Количество импульсов | – | 0 | 99 999 999 |

#### Расчет погрешности измерений

Погрешность измерений во всех режимах работы прибора складывается из:

- погрешности дискретизации;

- погрешности, связанной с уходом частоты кварцевого генератора частотомера;

- погрешности из-за нестабильных параметров исследуемого сигнала.

Согласно [1], основная погрешность нормируется путем задания  ее допускаемых пределов. При измерении частоты, периода, длительности и скважности импульсов, наиболее важное значение имеет задание пределов абсолютной погрешности.

В режиме измерения частоты погрешность дискретизации равна минимальной разности двух показаний прибора:

DFд = ± 1 Гц.                                                            (6.3)

Погрешность от ухода частоты кварцевого генератора может быть учтена при помощи двучлена

DFг = ± ( a + b * F ),                                                            (6.4)

где	a, b – постоянные коэффициенты, отражающие значения аддитивной и мультипликативной составляющих основной погрешности.

В режиме измерения частоты значение коэффициента b определяется из максимального значения ухода частоты кварцевого генератора прибора (не более 10 Гц при собственной частоте 12 МГц):

b =    10/12000000 = 0.83*10–6.                                          (6.5)

Таким образом, в режиме измерения частоты основная погрешность прибора определяется выражением

DF = ± ( 1 + 0.83*10–6 * F )  Гц.                                             (6.6)

Относительная погрешность определения частоты

dF » ± 0.83*10–6,                                                          (6.7)

с учетом того, что при больших значениях измеряемой величины погрешность дискретизации на несколько порядков меньше основной погрешности DF.

В режимах измерения периода и длительности импульсов значения абсолютной погрешности определяются аналогично:

DT = ± ( 1 + 0.83*10–6 * T )  мкс,                                             (6.8)

Dt = ± ( 1 + 0.83*10–6 * t )  мкс.                                             (6.9)

Значения относительной погрешности необходимо определять при помощи формул

dT = ± ( 1/T + 0.83*10–6 ),                                                  (6.10)

dt = ± ( 1/t + 0.83*10–6 ).                                                  (6.11)

В режиме измерения скважности импульсов основная погрешность может быть учтена при помощи более сложных отношений. С учетом того, что режим измерение скважности носит демонстративный характер (применительно к разработанному  прибору), вычисление допустимых границ основной погрешности в режиме измерения скважности не приводится.

В режиме измерения количества импульсов проводится точный их подсчет, поэтому основную погрешность универсального частотомера при измерении количества импульсов нормировать нецелесообразно. При подсчете количества импульсов определяющей является погрешность, имеющая внешнюю по отношению к измерительному прибору природу.

## РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Оценка экономической эффективности разработки, производства и эксплуатации изделия необходима для принятия решения о целесообразности разработки и производства изделия, а также для расчета необходимого количества средств, ресурсов,  ожидаемой прибыли и других важных показателей, необходимых разработчику и производителю изделия. Рассчитанные показатели служат основанием для принятия соответствующих решений.

В настоящей пояснительной записке рассматривается разработка цифрового измерительного прибора – универсального частотомера на базе однокристального микроконтроллера. Целями раздела “Расчет экономической эффективности разработки и эксплуатации изделия” являются:

- экономическое обоснование необходимости разработки и производства изделия;

- расчет затрат, связанных с производством и разработкой изделия, расчет показателей окупаемости изделия;

- оценка экономической эффективности изделия для потребителя.

Расчет экономической эффективности разработки, производства и эксплуатации изделия проводится в соответствии с рекомендациями, приведенными в [20, 21].

### Маркетинговые исследования проектируемого изделия

Маркетинговые исследования проектируемого прибора – изучение его с точки зрения существующего (или потенциального) рынка сбыта. Изучаются свойства изделия, важные для потребителя. Здесь же проводится технико-экономическое обоснование целесообразности проекта.

#### Назначение устройства

Универсальный частотомер на базе однокристального микроконтроллера (частотомер) является малогабаритным цифровым измерительным прибором, позволяющим исследовать аналоговые и цифровые сигналы с измерением основных временных параметров:

- частоты импульсов;

- периода сигнала;

- длительности импульсов;

- скважности импульсов;

- количества импульсов.

Параметры и технические характеристики прибора приведены в техническом задании на разработку частотомера.

#### Технико–экономическое обоснование целесообразности проекта

В настоящее время отечественная промышленность выпускает малый ассортимент приборов для измерения временных параметров электрических сигналов. Приборы зарубежных фирм (Hewlett-Packard, Rode&Schwartz) довольно дороги, потребитель испытывает неудобства за счет большой географической удаленности от производителей и дистрибьюторов такого рода оборудования (проблемы с сервисом, ремонтом и т.п.). Разрабатываемый прибор заполняет нишу, образовавшуюся между недорогими, но устаревшими, и дорогими, современными приборами, являясь пригодным для использования в учебных целях, доступным радиолюбителям и лабораториям.

#### Основные потребительские свойства изделия

Основные свойства изделия с точки зрения потенциальных потребителей приведены в таблице 7.1. Они дают возможность оценить степень пригодности прибора для нужд потребителя, а также позволяют рассматривать изделие на фоне существующего рынка сбыта подобных по техническим характеристикам и параметрам приборов.

Таблица 7.1 – Основные свойства разрабатываемого изделия

| - Потребности, удовлетворяемые созданным устройством | Универсальный частотомер необходим для наблюдения более полной картины процессов, происходящих в электронных (в основном – цифровых) схемах, их тестирования и настройки. |
| --- | --- |
| - Сфера применения | Частотомер предназначен для применения в домашних условиях, в условиях лабораторий, где предложенные характеристики прибора являются приемлемыми. |
| - Технические и качественные характеристики | Наиболее значимыми характеристиками прибора являются: функциональные возможности, необходимые для решения большинства задач потенциального потребителя, высокая надежность и экономичность. |
| - Параметры, являющиеся конкурентоспособными | Универсальность, простота и удобство в использовании, высокие технические характеристики. |
| - Необходимость и возможность усовершенствования | Возможна разработка новых вариантов универсального частотомера, ориентированная на улучшение его технических характеристик и увеличение потребительского спроса на прибор. |
| - Требуется ли сервис | Универсальный частотомер предполагает обслуживание со стороны лиц, непосредственно работающих с прибором. Сервис со стороны сторонних организаций и лиц не требуется. |

#### Требования к условиями эксплуатации

Поскольку частотомер предназначен для работы с аналоговыми и цифровыми схемами, условия эксплуатации прибора не отличаются от условий для измерительных приборов лабораторного типа:

- наличие внешнего источника электропитания (низковольтный источник питания постоянного тока, осветительная сеть переменного тока);

- пространство, достаточное для размещения прибора (в том числе для свободного доступа к органам управления прибора и элементам индикации);

- достаточный уровень освещенности для обеспечения возможности управления прибором и снятия показаний;

- другие условия (климатические и т.п.), характерные для помещений типа лаборатории.

Конкретные значения параметров условий эксплуатации приведены в техническом задании на разработку прибора.

#### Требования к надежности

Условия эксплуатации прибора не предъявляют дополнительных требований к его надежности. Сбои и отказы частотомера не представляют опасности здоровью и жизни человека и не влекут прямого ущерба со стороны пользователей прибора.

#### Оценка рыночной направленности

Оценка рыночной направленности разрабатываемого устройства производится на основе экспертной оценки шансов и рисков изделия по различным показателям по девятибалльной шкале (таблица 7.2).

Таблица 7.2 – Оценка шансов и рисков проектируемого изделия

|  |  | Баллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | опасность |  |  |  |  |  | нейтрально |  |  |  |  |  | шансы |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| - Объем рынка |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рост рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| - Финансовый потенциал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| - Число конкурентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
| - Поведение конкурентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| - Осведомленность потребителей |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность повышения цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| - Изменение конъюнктуры рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| - Возможность замещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потенциал сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |

Далее проводится расчет среднего балла, который позволяет судить о рыночной направленности изделия:

.                              (7.1)

Средний балл (6.9) превышает значение, отведенного для случая “нейтрально”. Таким образом, предполагается, что создаваемое устройство будет иметь достаточные шансы на успешный сбыт.

#### Определение рынка сбыта

Учитывая характер и особенности применения разрабатываемого прибора, а также возможности вывода изделия на рынок сбыта, целесообразно провести сегментацию рынка по следующим признакам:

- географическому, где в зависимости от географического расположения покупателя доля продаж может составить:

- для Севастополя и Крыма – 80 %;

- для остальных областей Украины – 15 %;

- другие регионы – 5 %;

- психофизическому, с зависимостью доли продаж от типа потребителя:

- самостоятельные радиолюбители – 80 % и более;

- другие – 20 % и менее.

Несмотря на то, что разрабатываемое устройство предназначено для широкого круга потребителей,  необходимо ориентироваться на более узкий сегмент, являющийся наиболее эффективным. В данном случае наилучшим выбором является ориентация на самостоятельных радиолюбителей в пределах Севастополя и Крыма. Это позволяет:

- создать несколько модификаций прибора с дополнительными функциями или улучшенными параметрами;

- предложить несколько вариантов комплектации прибора:

- полностью собранный и настроенный прибор;

- набор для самостоятельной сборки: собранная и настроенная печатная плата без корпуса;

- набор для самостоятельной сборки: печатная плата без деталей плюс запрограммированная микросхема микроконтроллера.

- быстро принимать те или иные решения, связанные с реализацией изготовленных и производством новых приборов, учитывая тенденции рынка.

#### Возможные причины финансовых неудач

Наиболее вероятными причинами финансовых неудач могут являться ухудшения значений показателей рынка, обладающих наименьшими оценками (таблица 7.2):

- объем рынка. Этот показатель может быть улучшен за счет расширения сегмента рынка, на который ориентирован прибор;

- осведомленность потребителей. Для улучшения этого показателя необходимо применять рекламу изделия.

#### Жизненный цикл изделия

Благодаря тому, что измерение временных параметров цифровых и аналоговых цепей не теряет актуальности вслед за развитием радиотехники, жизненный цикл изделия ограничен лишь старением (материальным износом) самого прибора, а также временем, в течение которого пользователь будет удовлетворен функциями и параметрами прибора. Физическое старение прибора незначительно: за счет применения высоконадежных элементов и хорошей ремонтопригодности, время пригодности прибора к работе при интенсивной эксплуатации составляет не менее 10 лет. Расширение функциональных возможностей прибора без изменений в аппаратной части достигается за счет модификации внутреннего программного обеспечения микроконтроллера, применяемого в приборе. Таким образом могут создаваться модификации прибора, ориентированные на конкретные условия потребителей (разработка на заказ).

Ожидаются следующие временные рамки этапов жизненного цикла изделия как товара:

- разработка: 1 месяц;

- выведение на рынок: 3 месяца;

- этап роста: 3 месяца;

- этап насыщения: 3 месяца;

- этап упадка: 3 месяца.

Таким образом, для улучшения эффекта от разработки и производства прибора, менее чем через год после начала разработки продажи устройства необходимо прекращать.

#### Выбор метода ценообразования

Для выбора цены предложения предполагается использовать метод безубыточности. Этот метод дает возможность определить минимальную цену предложения. Изменение цены предложения (выше минимальной) должно производиться в соответствии с текущим состоянием рынка (которое является нестабильным из-за большого разброса его потребительских характеристик).

### Расчет затрат на разработку изделия

Затраты на разработку прибора определяются как сумма:

Зр = Зз + Зм,                                                                      (7.2)

где	Зз – расходы на заработную плату разработчика с учетом отчислений;

Зм – расходы на эксплуатацию приборов и приобретение материалов, необходимых для разработки изделия (включая накладные расходы и т.п.);

#### Расчет заработной платы разработчика

Заработная плата разработчика рассчитывается с учетом трудоемкости разработки, квалификации и требований разработчика, а также других факторов.

Трудоемкость разработки изделия на различных стадиях:

- разработка принципов функционирования прибора и обобщенного алгоритма работы, изучение прототипов и требований: 50 человеко-часов;

- разработка электрической схемы и изготовление макета: 25 человеко-часов;

- разработка и отладка внутреннего программного обеспечения: 50 человеко-часов;

- изучение требований изготовителя, подготовка технической документации для изготовления прибора: 50 человеко-часов.

Приведенные значения включают в себя необходимое время получения информации, приборов и материалов. Общая трудоемкость разработки изделия – Тразр = 175 человеко-часов.

С учетом требований разработчика к размеру основной заработной платы (часовая тарифная ставка Счас = 1.7 грн) и времени разработки, определяется прямая заработная плата разработчика:

Зп = Тразр * Cчас = 298 грн.                                               (7.3)

Учитывая отчисления на социальные нужды (51 %), затраты на заработную плату разработчика составляют Зз = 450 грн.

#### Расходы на эксплуатацию приборов и приобретение материалов

Расходы на эксплуатацию оборудования составляют незначительную часть от стоимости разработки изделия.

Расходы на эксплуатацию приборов и приобретение материалов рассчитываются как сумма:

Зм = Змэ + Змк + Змн,                                                    (7.4)

где	Змэ – затраты на эксплуатацию приборов, амортизационные отчисления, Змэ = 20 грн;

Змк – 	расходы на приобретение комплектующих изделий и материалов;

Змн – накладные расходы, Змн = 10 грн.

В таблице 7.3 приведен список комплектующих изделий и материалов, необходимых для постройки макета. Общая сумма затрат на приобретение комплектующих изделий и материалов – Змк = 20 грн.

Таким образом, расходы на эксплуатацию приборов и приобретение материалов составляют Змэ = 50 грн, общие расходы на разработку прибора – Зр = 500 грн.

Таблица 7.3 – Расчет стоимости комплектующих изделий и материалов

| Наименование изделия | Тип (марка) | Коли- чество, шт. |  | Цена за 1 шт., грн | Сумма, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резонатор | К1-12ЕС-12000 кГц-В |  | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Конденсатор | К50-16-16В-10мкФ-В |  | 3 | 0.1 | 0.3 |
|  | К10-17-1B-H90-0,1мкФ-В |  | 8 | 0.1 | 0.8 |
|  | КТ4-25б-100В-2/7-М750-В |  | 1 | 0.3 | 0.3 |
|  | К10-17a-М47-33пФ+-10%-В |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Микросхема | КР142ЕН5А |  | 1 | 0.3 | 0.3 |
|  | 78L05 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | КР1533ЛА3 |  | 3 | 0.01 | 0.3 |
|  | КР1533КП12 |  | 1 | 0.2 | 0.2 |
|  | КР1533TM2 |  | 2 | 0.2 | 0.2 |
|  | КР1533ИЕ19 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | AT89C2051 |  | 1 | 5 | 5 |
| Резистор | C2-23-0,125 |  | 27 | 0.01 | 0.27 |
| Диод | КД522Б |  | 4 | 0.01 | 0.01 |
| Транзистор | КТ3107А |  | 1 | 0.05 | 0.05 |
|  | КТ363А |  | 2 | 0.3 | 0.3 |
|  | КТ3102А |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | КТ368А |  | 1 | 0.3 | 0.3 |
| Разъем | DJ-1 |  | 7 | 0.01 | 0.07 |
|  | DJ-5 |  | 2 | 0.25 | 0.5 |
|  | DJ-2 |  | 1 | 0.25 | 0.25 |
| Индикатор | HT1611М10 |  | 1 | 5 | 5 |
| Стеклотексто- лит | СФ–1 |  | – | – | 1 |
| Провод монтажный | МГТФ–0.3 |  | – | – | 0.7 |
| Припой | ПОС61 |  | – | – | 1 |
| Канифоль | Сосновая марки С |  | – | – | 0.45 |

### Расчет затрат на производство изделия

В зависимости от того, в какой комплектации предполагается реализация прибора, затраты на его производство будут различны. Рассмотрим несколько вариантов комплектации.

#### Набор для самостоятельной сборки прибора № 1

В этом случае затраты на производство изделия (в расчете на один экземпляр) составляют:

Зп1 = Зпп + Змк + Зоп + Зпр,                                               (7.5)

где	Зпп – затраты на изготовление печатной платы прибора. С учетом накладных расходов, стоимость печатной платы при заказе в сторонней организации – 4 грн;

Змк – затраты на приобретение и программирование однокристального микроконтроллера (с учетом накладных расходов), Змк = 7 грн;

Зоп – затраты на подготовку и печать описания прибора и руководства по сборке (при заказе в сторонней организации, с учетом накладных расходов), Зоп = 2 грн;

Зпр – прочие расходы (упаковка, транспортировка готовых наборов и т.п.) – 2 грн.

Таким образом, затраты на производство набора для самостоятельной сборки № 1, Зп1 = 15 грн.

Остальные детали и материалы, необходимые для сборки прибора, приобретаются самим потребителем.

#### Набор для самостоятельной сборки прибора № 2

В этом случае затраты на производство изделия (в расчете на один экземпляр) составляют:

Зп2 = Зпп + Змк + Зоп + Здет + Зсб + Зотл + Зпр,                                           (7.6)

где	Зпп, Змк, Зоп, Зпр – затраты, рассмотренные ранее;

Здет – стоимость комплектующих, которые требуются для сборки печатной платы прибора (с учетом накладных расходов).

Зсб – стоимость сборки печатной платы (при заказе в сторонней организации, с учетом накладных расходов), Зсб = 10 грн;

Зотл – расходы на настройку собранных печатных плат прибора, Зотл = 5 грн.

Список комплектующих, которые требуются для сборки платы прибора, приведен в таблице 7.4. Общая стоимость комплектующих – Зком = 6.85 грн. С учетом накладных расходов (Зкомн = 3.15 грн), примем, Здет = 10 грн.

Таким образом, затраты на производство набора для самостоятельной сборки № 2,  Зп2 = 40 грн.

Остальные детали и материалы, необходимые для сборки прибора (включая корпус), приобретаются самим потребителем.

Таблица 7.4 – Список комплектующих для сборки платы частотомера

| Наименование изделия | Тип (марка) | Коли- чество, шт. |  | Цена за 1 шт., грн | Сумма, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резонатор | К1-12ЕС-12000 кГц-В |  | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Конденсатор | К50-16-16В-10мкФ-В |  | 3 | 0.1 | 0.3 |
|  | К10-17-1B-H90-0,1мкФ-В |  | 8 | 0.1 | 0.8 |
|  | КТ4-25б-100В-2/7-М750-В |  | 1 | 0.3 | 0.3 |
|  | К10-17a-М47-33пФ+-10%-В |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Микросхема | КР142ЕН5А |  | 1 | 0.3 | 0.3 |
|  | 78L05 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | КР1533ЛА3 |  | 3 | 0.01 | 0.3 |
|  | КР1533КП12 |  | 1 | 0.2 | 0.2 |
|  | КР1533TM2 |  | 2 | 0.2 | 0.2 |
|  | КР1533ИЕ19 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |
| Резистор | C2-23-0,125 |  | 27 | 0.01 | 0.27 |
| Диод | КД522Б |  | 4 | 0.01 | 0.01 |
| Транзистор | КТ3107А |  | 1 | 0.05 | 0.05 |
|  | КТ363А |  | 2 | 0.3 | 0.3 |
|  | КТ3102А |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | КТ368А |  | 1 | 0.3 | 0.3 |
| Разъем | DJ-1 |  | 7 | 0.01 | 0.07 |
|  | DJ-5 |  | 2 | 0.25 | 0.5 |
|  | DJ-2 |  | 1 | 0.25 | 0.25 |

#### Полностью собранное и настроенное устройство

В этом случае затраты на производство изделия (в расчете на один экземпляр) составляют:

Зп3 = Зпп + Змк + Зоп + Здет + Зсб + Зотл + Здм + Зуст + Зпр,                          (7.7)

где	Зпп, Змк, Зоп, Зпр, Здет, Зсб, Зотл – затраты, рассмотренные ранее;

Здм – расходы на приобретение дополнительных деталей и материалов, необходимых для сборки готового устройства (корпус, индикатор, кнопки управления), Здм = 15 грн;

Зуст – расходы на изготовление панелей прибора, внутренний монтаж и сборку, Зуст = 10 грн.

Таким образом, затраты на производство собранного прибора, Зп3 = 65 грн.

#### Формирование цены предложения

Цена предложения прибора выбирается в зависимости от варианта комплектации. Рассмотрим случай изготовления набора для самостоятельной сборки № 1 (этот вариант может быть подготовлен наиболее быстро).

Согласно принятой методике ценообразования, необходимо выбрать минимальную цену предложения, при продаже по которой реального для выбранного сегмента рынка количества экземпляров прибора затраты на его разработку будут окуплены. Выберем цену предложения Цпр = 25 грн.

На рисунке 7.1 приведен график безубыточности для предлагаемого варианта комплектации.

Рисунок 7.1 – График безубыточности проекта

Здесь постоянными издержками являются затраты на разработку прибора, переменными – затраты, связанные с подготовкой наборов к продаже. График показывает, что точка безубыточности достигается при продаже Vкр = 50 комплектов. Это значение достаточно высоко (для продуктивных этапов жизненного цикла изделия). Поэтому для повышение эффективности проекта целесообразно наряду с комплектом № 1 выпускать наборы другой комплектации. В этом случае предполагаемая цена предложения для набора № 1  является приемлемой.

### Оценка экономической эффективности изделия для потребителя

Необходимо отметить, что использование разработанного прибора не приносит прямого экономического эффекта, а является результатом выбора средства измерения временных параметров электрических цепей, или технической необходимостью.

Поэтому расчет показателей окупаемости приобретенного изделия для потребителя вызывает трудности. Единственным важным  показателем, поддающимся непосредственному расчету, является экономия от приобретения прибора по сравнению со стоимостью приборов подобного класса, но большей ценой. В зависимости от требований потребителя к параметрам прибора этот показатель может принимать значение до 200 грн.

Отдельным вариантом является продажа прав на производство изделия: технической документации, внутренней программы микроконтроллера, описаний прибора. В этом случае потребитель может руководствоваться проделанными расчетами затрат на производство изделия, а также показателями окупаемости изделия (рисунок 7.1). Стоимость прав на производство прибора рассчитывается дополнительно.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА АЭС

### Вводная часть

В настоящее время увеличивается количество атомных электростанций (АЭС) в мире. Этот факт предъявляет дополнительные требования к их безопасности –  уменьшению вероятности утечек радиоактивных веществ (РВ), аварий. За историю ядерной энергетики в мире произошло более сотни крупных аварий на атомных электростанциях. Одна из сильнейших – авария на Чернобыльской АЭС. Последствием аварий является значительный ущерб здоровью людей, экономике, политической обстановке государства.

В отечественных атомных электростанциях на 1992 год использовалось два вида реакторов: с водой в качестве теплоносителя и замедлителя (ВВЭР-600, ВВЭР-1000), и с графитовым замедлителем и водой в качестве теплоносителя (РБМК-1000, РБМК-1500).

Рассмотрим реактор РБМК-1000 с графитовым замедлителем и теплоносителем – водой, циркулирующей по вертикальным каналам. Реактор содержит до 192 тонны ядерного топлива – слабообогащенной по урану-235 двуокиси  урана.

В случае аварии на АЭС для уменьшения ущерба, наносимого радиоактивными продуктами, необходимо выявить и оценить радиоактивную обстановку в зоне их распространения. После аварии на прилегающей территории действуют формирования, ликвидирующие ее последствия. Оценка производится с целью определения воздействия радиоактивных веществ на людей, находящихся в зоне загрязнения, а также для обоснования их действий.

Выявление радиационной обстановки может производиться двумя методами: расчетным (методом прогнозирования) и по данным разведки (по результатам фактических измерений).

Использование расчетного метода целесообразно для прогноза последствий предполагаемой аварии. Наибольший интерес представляет прогноз по второму радиационному фактору – радиоактивному заражению местности (как наиболее значимому и протяженному).

При авариях на АЭС принято выделять 5 зон радиоактивного заражения:

- зона радиационной опасности (зона М), в границах которой целесообразно ограничить пребывание людей, непосредственно не участвующих в ликвидации последствий аварии. На внешней границе зоны М через 1 час после аварии уровень радиации составляет до 0.014 рад/час. Доза излучения в зоне М может составлять до 50 рад в год;

- зона умеренного радиоактивного загрязнения (зона А), действия формирований в которой следует осуществлять в защитной технике. Уровень радиации на внешней границе зоны А на 1 час после аварии составляет до 0.14 рад/час, а доза излучения может составлять от 50 до 500 рад в год;

- зона сильного радиоактивного загрязнения (зона Б), формирования, находящиеся в которой, должны использовать защитную технику и защитные сооружения. Уровень радиации на внешней границе зоны Б на 1 час после аварии составляет до 1.4 рад/час, доза излучения составляет 500 – 1500 рад в год;

- зона опасного радиоактивного загрязнения (зона В). Формирования, находящиеся в этой зоне, должны использовать сильно защищенные объекты техники, ограничивая пребывания несколькими часами. Уровень радиации на внешней границе зоны В на 1 час после аварии составляет до 4.2 рад/час, доза излучения составляет 1500 – 5000 рад в год;

- зона чрезвычайно опасного радиоактивного загрязнения (зона Г). Уровень радиации на внешней границе зоны Г на 1 час после аварии составляет  до 14 рад/час, доза излучения составляет более 5000 рад в год. Присутствие людей в пределах зоны Г запрещено.

При нахождении формирований внутри всех рассмотренных зон (в которых допустимо хотя бы кратковременное присутствие людей) обязательно наличие средств защиты органов дыхания.

Согласно заданию к дипломному проектированию, разрабатываемый прибор (универсальный частотомер на базе однокристального микроконтроллера)  служит измерительным прибором в лаборатории.

### Выявление и оценка радиационной обстановки в лаборатории при загрязнении радиоактивными веществами после аварии на АЭС

Оценим последствия распространения радиоактивных веществ после предполагаемой аварии реактора РБМК-1000  по следующим исходным данным:

- время аварии (Tавар) :  9.00 часов;

- время начала аварийных работ в лаборатории (Tнач):  17.00 часов;

- начало работ после аварии (Топ):  через 8 часов;

- время работы (Tраб):  12 часов;

- количество аварийных реакторов (n):  1;

- доля выброса радиоактивных веществ (h):  30%;

- коэффициент ослабления излучения(Kосл):  1;

- приземная скорость ветра (V):  5 м/с;

- расстояние от точки аварии до лаборатории (R):  140 км;

- максимально допустимая доза радиации (Дуст):  0.5 рад;

- облачность:  6 баллов.

Для решения поставленной задачи воспользуемся методикой и таблицами, предложенными в [22].

#### Определим категорию устойчивости атмосферы при заданных погодных условиях:  категория устойчивости – нейтральная (изотермия).

#### Определим среднюю скорость ветра в слое распространения радиоактивного облака при известных приземной скорости ветра V и категории устойчивости:  Vср = 5 м/с.

#### Для выбранного реактора РБМК-1000 найдем прогнозируемые размеры зон радиоактивного загрязнения  (таблица 8.1) и схематично изобразим карту загрязнения местности (рис. 8.1).

Таблица 8.1 – Прогнозируемые размеры зон загрязнения

| Название зоны | Длина зоны, км | Ширина зоны, км | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| М | 418 | 31.5 | 10300 |
| А | 145 | 8.42 | 959 |
| Б | 33.7 | 1.73 | 45.8 |
| В | 17.6 | 0.69 | 9.63 |

Рисунок  8.1  – Карта загрязнения местности

#### Зная расстояние R от точки аварии до лаборатории, определим зону загрязнения, которой принадлежит лаборатория:  лаборатория находится на внешней границе зоны А.

#### Найдем время начала выпадения радиоактивных осадков на территории лаборатории:  tф = 7 часов.

#### Доза облучения, воздействующая на людей, открыто находящихся в середине зоны А,   Дзоны = 2.51 рад. С учетом того, что лаборатория находится на внешней границе зоны А (коэффициент зоны Kзоны = 1/3.2), а также уменьшает уровень излучения, воздействующего на людей, определим дозу облучения Добл, воздействующую на персонал, находящийся в лаборатории во время проведения работ:

.                                               (8.1)

Таким образом, доза облучения Добл = 0.784 рад, что превышает максимально допустимую дозу Дуст. Это значит, что время начала работ на территории лаборатории следует перенести на более поздний срок.

#### На основании рассчитанной дозы облучения Добл  и известному значению максимально допустимой дозы Дуст  определим оптимальный режим работы на загрязненной местности. Определим новое значение Дзоны, соответствующее равенству

Добл = Дуст.                                                   (8.2)

Из уравнений (8.1) и (8.2),   Дзоны = 1.6 рад.  Определим время начала работ на загрязненной территории лаборатории, при выполнении которых в полном объеме личный состав формирований получит дозу облучения не выше установленной:  
Tоп = 1.325 суток = 31.8 часов. Таким образом, безопасное проведение работ на территории лаборатории возможно лишь более чем через сутки после аварии реактора.

### Мероприятия по защите

Учитывая специфику размещения разрабатываемого измерительного прибора, можно предложить мероприятия, позволяющие уменьшить ущерб, нанесенный аварией:

- на основании того, что лаборатория расположена недалеко от атомной электростанции, должны быть приняты меры к своевременному обнаружению радиоактивного заражения и началу работ:

- в лаборатории должен вестись непрерывный радиометрический контроль с применением современных средств обнаружения радиоактивных излучений;

- необходим инструктаж личного состава лаборатории на случай аварии на АЭС, возможно создание специальных формирований;

- для обеспечения защиты от последствий аварии должны быть подготовлены технические средства.

- в случае аварии реактора необходимыми являются следующие меры:

- своевременное оповещение и централизованное руководство силами формирований по ликвидации последствий аварии;

- ведение непрерывного дозиметрического контроля;

- изоляция от окружающего воздуха внутренних помещений лаборатории путем герметизации окон помещений и перевода системы вентиляции в аварийный режим;

- обеспечение личного состава, находящегося на зараженной территории, техническими средствами для ведения необходимых работ, а также индивидуальными средствами защиты органов дыхания и ведения дозиметрического контроля.

## ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана труда является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда, включая применение специальных технических, организационных и других мероприятий и средств.

Проблема охраны окружающей среды является одной из важнейших, особенно при использовании человеком в процессе деятельности технических средств. Вопросы последствий воздействия деятельности человека на окружающую среду недостаточно изучены, поэтому любое такое воздействие требует пристального внимания. Важнейшими нормативными документами, оговаривающими систему охраны окружающей среды, являются: “Закон Украины об охране окружающей природной среды” (1991 год), “Закон Украины об охране атмосферного воздуха” (1992 год).

В настоящем разделе проводится анализ условий труда в лаборатории, включая характеристику вредных и опасных факторов, характерных для выбранного помещения согласно методическим указаниям [23]. Рассматриваются вопросы метеорологических условий, содержания вредных веществ в воздушной среде, шума, вибрации, освещения, электробезопасности, пожаровзрывобезопасности, травмоопасности, а также меры, направленные на снижение опасности каждого из воздействующих на организм человека факторов. Проводится расчет защитного заземления электроприборов лаборатории, как одна из важнейших мер по повышению безопасности труда. Рассматриваются вопросы, связанные с анализом состояния атмосферы и погоды в городских условиях.

### Анализ условий труда

#### Краткая характеристика помещения

Эскиз помещения лаборатории приведен на рис. 9.1.

Рисунок  9.1 – Эскиз помещения лаборатории

Основные характеристики помещения приведены в таблице 9.1. На основании приведенных данных можно рассчитать площадь и объем, приходящиеся на одного работающего: площадь – 12.5 м2, объем – 37.5 м3. Эти показатели полностью соответствуют нормам СН-512-78 (минимальные значения – 4.5 м2 и 20 м3 соответственно).

Таблица  9.1 – Основные характеристики помещения

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| - Длина помещения | 5 м |
| - Ширина помещения | 5 м |
| - Высота помещения | 3 м |
| - Площадь помещения | 25 м2 |
| - Объем помещения | 75 м3 |
| - Количество рабочих мест | 2 |
| - Характер работ, проводимых в лаборатории | Разработка, отладка, испытания, опытная эксплуатация микроконтроллеров различного назначения |
| - Перечень основного оборудования | – персональные ЭВМ – 3 шт.; – различные приспособления и приборы для работы с макетами устройств; – вспомогательное оборудование (печатающие устройства) – 2 шт. |

#### Метеорологические условия

В лаборатории должны поддерживаться условия, необходимые для нормальной деятельности работающих и эксплуатации вычислительной и другой техники. Метеорологические условия главным образом определяются:

- температурой воздуха;

- относительной влажностью воздуха;

- скоростью движения воздуха;

- тепловым излучением.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88, физическая работа, выполняемая в лаборатории, относится к легкой (работы, производимые сидя, затраты энергии до 150 ккал/час). В таблице 9.2 приведены допустимые и оптимальные значения параметров метеорологических условий для этого вида работ. Для достижения требуемых значений параметров метеоусловий в лаборатории установлены:

- батареи водяного отопления (2 шт.);

- кондиционер воздуха БК-2000.

Контроль за состоянием воздушной среды помещения производится согласно ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 243.89-80 методом контроля по ГОСТ 12.1.014-79.

Таблица  9.2  –  Допустимые и оптимальные значения параметров метеоусловий

| Период года | Температура воздуха, °C |  | Относительная влажность воздуха, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допу– стимо | опти– мально | допу– стимо | опти– мально | допу– стимо | опти– мально |
| Холодный и переходной | 18 – 22 | 20 – 22 | £ 70 | 30 – 60 | £ 0.5 | £ 0.2 |
| Теплый | £ 28 | 22 – 25 | £ 65 при 25°C | 30 – 60 | £ 0.8 | 0.2 – 0.5 |

#### Содержание вредных веществ в воздушной среде помещения

Приборы и приспособления, применяемые в лаборатории, не являются источниками выбросов вредных веществ. Единственным источником загрязнения воздуха в помещении является канифольный дым, выделяющийся во время работ, связанных с монтажом и наладкой печатных узлов разрабатываемых приборов. Для устранения влияния канифольного дыма на органы дыхания работающих в зоне пайки применяется ионизатор воздуха ANION 40–T, активно препятствующий распространению частиц дыма. Поскольку работы, связанные с пайкой, носят нерегулярных характер, специальные средства вытяжки дымов не применяются.

#### Шум

Источниками шума в лаборатории являются:

- приборы, находящиеся в лаборатории (включая кондиционер);

- разговорная речь;

- объекты вне лаборатории.

Важнейшими негативными действиями шума являются подавление внимания, увеличение утомляемости работающих. ГОСТ 12.1.003-83 нормирует максимально допустимые уровни звукового давления и уровни звука для помещений типа лаборатории (таблица 9.3). Измерение уровня шума производится согласно ГОСТ 20.445-85. Согласно измерениям, максимальный уровень шума в лаборатории более чем на 12 дБ ниже максимально допустимого уровня.

Таблица  9.3 – Допустимые уровни звукового давления и уровни звука

| Уровни звукового давления (дБ) на среднегеометрических октавных частотах (Гц). |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука по шкале А (дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

#### Вибрация

С учетом специфики производимых в лаборатории работ (отсутствуют приборы и приспособления с большим уровнем вибрации), никаких специальных мер по борьбе с вибрацией не применяется. Опасные уровни вибрации отсутствуют.

#### Освещение

В лаборатории используется как естественное, так и искусственное освещение (комбинированная система освещения). Необходимый уровень освещенности определяется характером работ, проводимых в лаборатории. По СНиП II-4-79, работы, проводимые в лаборатории, относятся к разряду средней точности (наименьший объект различения – 0.5 – 1 мм), при среднем фоне и среднем контрасте объекта.

Естественное освещение обеспечивается двумя оконными проемами общей площадью 7м2. Этой площади достаточно для обеспечения требуемого коэффициента естественной освещенности (1.5 %) с учетом коэффициента солнечности (0.8) и коэффициента светового климата (0.8), характерных для существующего расположения лаборатории.

Искусственное освещение (по две люминесцентные лампы мощностью 60 Вт на каждом рабочем месте, 4 лампы того же типа в центре лаборатории) создают на рабочих местах освещенность не менее 250 лк (при норме освещенности искусственными источниками 150 лк, согласно СНиП II-4-79).  Свет люминесцентных ламп по спектральному составу близок к солнечному, что благоприятно сказывается на параметрах зрения работающих. Расположение ламп позволяет добиться хорошей освещенности рабочих мест (при работе с мелкими предметами), и в то же время исключает появление сильных бликов на экранах мониторов персональных ЭВМ. Для создания наиболее удобного уровня освещенности возможно отдельное включение каждой лампы.

Измерение освещенности на рабочем месте производится согласно ГОСТ 24.980-81. Требования СНиП II-4-79 по поддержанию требуемой освещенности рабочих мест обеспечиваются за счет содержания осветительных ламп в исправном состоянии, поддержания их поверхностей, а также поверхностей оконных стекол в чистоте.

#### Электробезопасность

Электропитание всех приборов, находящихся в лаборатории, осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. По ПУЭ-85 помещение лаборатории относится к категории без повышенной опасности (относительная влажность не более 75%, температура не превышает 30 °C, пол не токопроводящий).

Для повышения безопасности работающих применяется защитное заземление корпусов электроприборов (см. раздел 10.3).

К работе в лаборатории допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90).

Контроль электробезопасности производится по ГОСТ 12.1.019-79.

#### Пожаровзрывобезопасность

В соответствии с СНиП II-2-80 помещение лаборатории относится к категории пожаробезопасных помещений. Класс помещения по пожаровзрывобезопасности (в соответствии с ПУЭ-85) –  П-IIа (в помещении имеются твердые горючие вещества, неспособные переходить во взвешенное состояние).

Основными причинами возникновения пожара в помещении лаборатории могут являться:

- возгорание электроприборов, находящихся в лаборатории;

- неисправность электропроводки;

- проникновение огня из других помещений.

Для своевременного оповещения о возникновении пожара в лаборатории применяется дымовой пожарный извещатель ИДФ-1М. Для тушения пожара в случае его возникновения применяется первичное средство пожаротушения – углекислотный огнетушитель ОУ-5 (рис. 9.1).

Контроль пожарной безопасности помещения производится по ГОСТ 12.1.021-80.

#### Травмоопасность

В помещении лаборатории отсутствуют опасные производственные факторы, могущие привести к серьезным механическим и термическим травмам.

#### Эргономика и техническая эстетика

Планирование рабочего места должно удовлетворять условиям удобства выполнения работ и экономии энергии и времени работающего, а также рационального использования площади помещения.

Каждое из двух рабочих мест оборудуется столом и стулом с вращающимся сиденьем и регулировкой по высоте. Дополнительные тумбы для установки оборудования, хранения приборов и материалов, установлены в непосредственной близости от рабочих мест. Рабочее место соответствует требованиям ГОСТ 12.2.032-78 и обеспечивает выполнение большинства операций в зоне досягаемости (в положении сидя).

Цветовое оформление помещения влияет на удобство работы, а также на нервную систему работающих. Рациональное оформление значительно повышает производительность и безопасность труда. Стены помещения имеют светло-желтую окраску, не вызывающую раздражения (СН 181-70),  потолок  – белую, обеспечивающую лучшее рассеяние света.

### Расчет защитного заземления

Защитное заземление электрооборудования является технической мерой, направленной на повышение безопасности работы персонала. При нарушении изоляции электроустановки защитное заземление позволяет снизить до безопасного значения напряжение прикосновения:

- за счет снижения потенциала заземленного оборудования;

- за счет уравнивания потенциала заземленного оборудования и потенциала основания, на котором располагаются работающие.

Кроме того, защитное заземление позволяет повысить устойчивость работы вычислительной техники за счет уменьшения потенциала статического электричества на корпусах приборов.

Для расчета защитного заземления используется методика, предложенная в [24].

Рисунок 9.2 - Эскиз защитного заземления

Лаборатория оснащена оборудованием с электропитанием от сети переменного тока номинального напряжения 220 В. Все используемое оборудование установлено вдоль одной из стен помещения. Вблизи места расположения лаборатории естественные заземлители отсутствуют. Используется выносные искусственные заземлители.

В качестве вертикальных электродов применяются стальные некрашеные трубы диаметром d = 40 мм (рис. 9.2), качестве соединительной полосы - стальная полоса сечением axb = 4x25 мм. Два вертикальных заземлителя, расположенные на расстоянии L = 3 м друг от друга, имеют длину l = 2 м (верхние концы находятся на глубине t0 = 0.7 м, середины электродов – на глубине t = 1.7 м).

Удельное сопротивление грунта (глинистая почва)  rизм = 40 Ом*м. С учетом коэффициента сезонности y = 1.5 ¸ 2.0 (климатическая зона IV), расчетное удельное сопротивление грунта rрасч = rизм * y = 60 ¸ 80 Ом*м. Для расчетов будет использоваться значение rрасч = 70 Ом*м.

Сопротивление растеканию тока для соединительной полосы:

.                                               (9.1)

Сопротивление растеканию тока для одного вертикального стержневого электрода:

.                              (9.2)

Для выбранных исходных данных, Rп = 25.7 Ом, Rс = 27.3 Ом. Общее сопротивление заземляющего устройства при количестве электродов n = 2:

.                                                     (9.3)

При коэффициентах экранирования  hc = 0.9 и hп = 0.92,   Rз = 9.83 Ом. В соответствии с данными “Правил устройства электроустановок ” (ПУЭ), для установок с напряжением до 1000 В допустимое значение сопротивления заземляющего устройства составляет 10 Ом. Рассчитанное защитное заземление полностью удовлетворяет этому требованию.

При замыкании на землю прохождение больших токов может вызвать нагрев грунта, его высыхание, и резкое повышение его сопротивления и потенциала заземлителя. Возможен пережег заземляющих проводов и нарушение контакта.

Проверка заземлителя на термическую устойчивость производится по формуле:

.                                                         (9.4)

где	S – требуемая поверхность заземлителя, см2;

IЗ – расчетный ток замыкания на землю, А (исходя из типа используемых автоматических предохранителей, IЗ = 20 А);

r – удельное сопротивление грунта, Ом*см;

t – длительность замыкания на землю, с (для используемого типа предохранителей значение t не более 2 с).

Расчетное значение: Sрасч = 2.84 см2. Реальная площадь заземлителя на несколько порядков больше, чем Sрасч. Этим достигается высокая термическая устойчивость заземлителя.

### Охрана окружающей среды

Состояние атмосферы в городах является очень важной проблемой, поскольку именно воздух является первым фактором, обеспечивающим жизнедеятельность человека. Поэтому рассмотрим вопросы, связанные с изменением погоды в городских условиях, а также причины таких изменений.

Город создает своеобразное сочетание многочисленных факторов, действующих на атмосферу. Высокие строения влияют на циркуляцию воздуха и его конвекцию значительно иначе, чем поля и лесные массивы.

Бетон городских улиц и строений проводит тепло примерно в три раза быстрее, чем почва. Поэтому город поглощает больше тепла и делает это быстрее, чем малонаселенная местность. Улицы и здания города накапливают огромное количество тепла. Вечером это тепло выделяется в атмосферу. Кроме того, высокие здания в центральной части действуют как ветровые ущелья. В окрестностях высотных городских зданий нормальная циркуляция воздуха нарушается, усиливается его турбулентное перемешивание. Многие городские здания сами служат источниками тепла, зимой поступающего в атмосферу в результате работы отопительных систем, а летом выделяющегося при работе установок для кондиционирования воздуха. Это тепло добавляется к тем огромным его количествам, которые поглощаются зданиями в периоды большого прихода солнечной радиации. В связи со всеми этими причинами температура воздуха в городе обычно выше, чем в его окрестностях.

В городе возникают и другие особые условия, не наблюдающиеся в окружающих районах, например удаление воды, собирающейся при выпадении осадков. Вода, стекая по водосточным трубам и желобам в канализацию, а затем поступая в виде подземных ручьев в ближайшие реки и моря, не попадает в почву, как это происходит на полях и в лесах. Там при испарении дождевой воды с увлажненной почвы происходит ее охлаждение, чего нет в городах. Это также способствует накоплению тепла в городе.

В городском воздухе содержится много загрязняющих примесей, не встречающихся в пригородах и сельской местности. Твердые частицы в некоторой степени отражают солнечные лучи и этим влияют на приход солнечной радиации в городе. Однако это отражение не компенсирует воздействие других перечисленных выше причин, вызывающих накопление тепла в центральных частях города. Более того, эти примеси препятствуют нормальной теплоотдаче в атмосферу снизу, т.е. от самого города, что также помогает накоплению тепла в городе.

Вторичным результатом наличия примесей в городском воздухе является превращение капель дождя в растворы кислот. Когда над городом выпадает дождь, углеродистые и сернистые дымы легко растворяются в дождевых каплях. Поэтому капли становятся слабыми растворами серной и других кислот, оказывающих разрушительное действие на здания, арматуру, скульптурные украшения и так далее.  Выхлопные газы влияют также на легкие людей, вынужденных их вдыхать. Таким образом, целый комплекс особых условий города весьма неблагоприятно влияет на его климат. При ночном радиационном выхолаживании улиц и строений, особенно в центре города, верхние слои городского воздуха оказываются теплее – образуется температурная инверсия. Инверсия же, которая над городом наблюдается чаще, чем над сельской местностью, замедляет ночное выхолаживание, что дополнительно препятствует накоплению тепла в центре города.

При инверсии, кроме того, препятствующей удалению пылинок из воздуха, над городом образуется куполообразная мутная пелена, самая плотная часть которой удерживается над центром. Такая пелена, богатая гигроскопичными ядрами конденсации, благоприятствует возникновению плотного густого тумана. Из городского воздуха эти ядра конденсации не удаляются турбулентными перемешиваниями столь легко, как из воздуха в сельских районах. Обычное очищающее действие холодного ночного ветра в городе тоже в значительной степени ослаблено или даже полностью прекращается.

Многие виды загрязнений воздуха, связанные с выхлопными газами автомобильных двигателей, канцерогенны. Их вред становится еще более очевидным, если учесть, что некоторые примеси обладают свойством постепенно накапливаться в атмосфере. Примеси свинца и мышьяка могут задерживаться в организме человека. Выводятся они из организма в процессе обмена веществ медленнее, чем накапливаются. Поэтому первоначально незначительное их содержание с течением времени может стать заметным.

К  перечисленным проблемам большого города добавляется еще одна. Это проблема шумового загрязнения. Хотя она и нетипична, но все же затрагивает рядового жителя города. К тому же шум может сопровождаться и загрязнением воздуха. Вблизи почти всех крупных городов или непосредственно в них есть аэропорт. Поэтому жители таких городов испытывают сильный шум, связанный с работой реактивных двигателей современных самолетов, особенно во время взлета и посадки. В открытой местности этот шум обычно быстро затихает. Однако в городах, в тех случаях, когда имеется температурная инверсия и очень слабый ветер, часто возникают так называемые воздушные ямы. При таких условиях шумовые эффекты от самолетов накладываются на без того высокий уровень городского шума.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный универсальный частотомер на базе однокристального микроконтроллера является одним из первых приборов подобного класса, в которых в качестве управляющего узла используется микроконтроллер (микропроцессор). Удачный выбор и использование однокристального микроконтроллера позволили создать универсальный, компактный, удобный в обращении прибор. Наряду с этим, прибор является технологичным в изготовлении и простым наладке.

Использование однокристального микроконтроллера с многократно программируемой памятью программ позволяет оперативно изменять функциональные и сервисные возможности прибора, наиболее гибко соответствуя требованиям решаемой задачи.

Планируется создание модификации универсального частотомера с лучшими техническими характеристиками и расширенными сервисными возможностями.

Применение систем автоматизированного проектирования, современных программных и аппаратных средств позволили значительно сократить трудоемкость разработки прибора, уменьшить материальные затраты, связанные с разработкой и подготовкой технической документации.

# ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

- Основы метрологии.  Бурдун Г.Д., Марков Б.Н.  Учебное пособие для вузов.  М., Издательство стандартов, 1972, стр. 312.

- Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. – М: “Энергоатомиздат”, 1990. – 246с.

- Валитов, В.Н. Стренский.  Радиотехнические измерения. Методы и техника измерений в диапазоне от длинных до оптических волн. М. Изд–во “Советское радио”, 1970 г., стр. 712.

- Терещук Р.М. и др. Малогабаритная радиоаппаратура. Справочник радиолюбителя. Киев. Изд-во “Наукова думка”, 1972 г.

- AT89C2051. 8–Bit Microcontroller with 2Kbytes Flash. Application Note. / Atmel Microcontroller Databook  (0368C).

- Using a Personal Computer to Program the AT89C51/ C52/ LV51/ LV52/ C1051/ C2051. Application Note. / Atmel Microcontroller Databook  (0285D).

- Камушкин П.К. Цифровые и аналоговые микросхемы. – К.: Техника, 1996 г., 315 с.

- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. – М.: Радио и связь, 1987 г.

- Петровский И.И., Прибыльский А.В., Троян А.А. Логические ИС КР1533, КР1554. Справочник(в 2-х книгах). – М.: Бином,1993. – 496с.

- Воробьев Е.П., Сенин К.В.  Интегральные микросхемы производства СССР и их зарубежные аналоги: Справочник. – М.: Радио и связь, 1990. – 352с.: ил.

- С. Бирюков.  Цифровой частотомер. – Радио, 1981, № 10.

- В. Иванов. Цифровой частотомер. – Радио, 1989, № 10.

- Стандартные интерфейсы для измерительной техники: Перевод с немецкого. Науман Г., Майлинг В., Щербина А. - М.: Мир, 1982. - 304с.: ил.

- Тесленко А.И. Стандартные интерфейсы и их применение в радиоизмерительной технике. – Киев УМК ВО 1992. - 120 с.

- Интерфейсы средств вычислительной техники: Справочник. / Под редакцией А.А. Мячева. – М.: Радио и связь, 1993. - 352с.

- Сучков Д.И. Проектирование печатных плат в САПР РСАD 4.5: Учебно-методическое пособие. –  Обнинск: Микрос, 1992. – 476с.

- Гразиль В.П. и др. Справочник по ЕСКД. Под ред. А.Ф. Раба. – Х: Прапор, 1988. – 255 с.

- Усатенко С.Т.,Каченюк Т.К.,Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. – М.: Издательство  стандартов,   1989. – 325с.

- ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления. – Киев: Госстандарт Украины, 1995 г.

- Методические указания к курсовой работе на тему: “Расчет экономической эффективности создания и использования програмного продукта” для специальностей 7.080401 (И), 7.091501 (М), 7.050102 (ЭК), 7.091401 (ЭК) по курсу “Основы менеджмента и маркетинга”. /  Раздобреева Г.А., Андреева Л.И., Коваль Е.В. – Севастополь, 1997.

- Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине “Основы менеджмента и маркетинга” для студентов специальности 7.090701. / Алексеев В.И., Коваль Е.В. – Севастополь, 1997.

- Методика выявления и оценки радиационной обстановки при авариях на атомных энергетических установках (АЭС)./  Румянцев Ю.К. –  Севастополь, 1992

- Методические указания по выполнению раздела “Охрана труда и окружающей среды” в дипломных проектах специальностей 0608 “Электронные вычислительные машины” и 0640 “Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации”./ Нарусевич П.А. и др. – Севастополь, 1989.

- Методические указания к расчетной части раздела “Охрана труда” в дипломных проектах. Расчеты устройств защиты человека от поражения электрическим током./ Нарусевич П.А. – Севастополь, 1991.

# Приложение А

Исходный текст программы микроконтроллера

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Измеритель частоты, N, периода, длительности, скважности   на Atmel 89c2051

- ; Copyright (c)	1997-1998 by DN

- ; Версия 3

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ;

- ; Режимы работы прибора:

- ;

- ; Режим F: Timer1 и TF1 считают импульсы за 1 секунду,

- ; формируемую программно

- ;

- ; Режим N: Timer0, R6 и R7 считают импульсы

- ;

- ; Режимы T,tau: Timer0, R6 и R7 считают импульсы частотой 1 МГц за

- ; время следования внешнего периода/импульса

- ;

- ; Режим Q: меряем период и длительность, потом считаем отношение

- ;

- ; Формат многобайтных данных: <старший байт>...<младший	байт>

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ;FQ	=	12000000	; Частота тактового генератора,	Гц

- SERIALN	=       2048-10		; Адрес строки серийного номера

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Внешние сигналы

- ; Входы

- MODE_SW =	P3.3	; Кнопка переключения режимов работы

- SHIFT	=	P1.4	; Переключатель	"сдвиг точек"

- RES0	=	P1.5	; Кнопка "Уст. 0"

- ; Выходы

- BL0	=	P3.0	; Блокировка первого "и-не"

- BL1	=	P3.1	; Блокировка второго "и-не"

- DIV2	=	P1.2	; Переключатель период/длительность

- POS_NEG	=	P1.3	; Переключатель положительной/отрицательной полярности

- DAT	=	P1.7	; Данные на индикатор

- CLK	=	P1.6	; Синхронизация	на индикатор

- TXDATA	=	P3.7	; Передаваемые данные к компьютеру

- ; Константы

- SIGN_SPACE	=	0

- SIGN_F		=	0Dh

- SIGN_J		=	3

- SIGN_L		=	0Bh

- SIGN_P		=	7

- SIGN_MINUS	=	0Fh

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Сегмент данных

- dstart	rseg	DATA

- flags	=	2Fh		; Флаги	программы

- DELTA		=	flags.0		; Режим измерения отклонений

- SIGN		=	flags.1		; Знак при измерении отклонения

- OVERFLOW	=	flags.2		; Переполнение

- MODE_CHANGED	=	flags.3		; Была нажата кнопка перекл. режимов

- F_1S		=	flags.4		; В это время отмеряем 1 секунду

- org	dstart+30h

- mode	ds	1	; Режим	работы

- MODE_F		=	0

- MODE_T		=	1

- MODE_TAUPOS 	=	2

- MODE_TAUNEG 	=	3

- MODE_QPOS 	=	4

- MODE_QNEG 	=	5

- MODE_NPOS	=	6

- MODE_NNEG	=	7

- MODES	=	8

- bin_buf	ds	4		; Упакованное двоичное представление частоты

- oldb_buf ds	4		; Старое значение счетчика

- dec_buf	ds	10		; Десятичный буфер

- lcd_buf	ds	10		; Буфер	индикатора

- t1_c	ds	3	; Содержимое счетчика Timer1 после счета (с доп. байтом)

- rest_count	ds	2	; Остаток в внешнем предделителе

- ; Для дробного деления:

- dividend	ds	8	; Делимое - младшие 4 байта

- divider		ds	4	; Делитель

- quotient	ds	8	; Частное - старшие 4 байта - целая часть,

- ;           младшие 4 байта - дробная часть

- int_digits	ds	1	; К-во целых десятичных цифр в частном

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Сегмент кода

- start	rseg CODE

- org	start	; Старт	после сброса

- jmp	real_start

- org	start+0Bh	; Прерывание от	Timer0

- jmp	timer0_handler

- org	start+13h	; Прерывание от	Int1 - переключение режимов

- setb	MODE_CHANGED	; Изменился режим - нужно переключиться

- jnb	F_1S,int1_exit	; В режиме F приходится долго ждать,

- mov	r1,#1		; пока закончится секунда.

- mov	r2,#1		; Поэтому ускорим процесс

- int1_exit:

- reti

- timer0_handler:

- push	psw

- inc	r6

- cjne	r6,#0,timer0_exit

- inc	r7

- timer0_exit:

- pop	psw

- reti

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Основная программа

- db	13,10,13,10

- db	'Frequency Counter by DN',13,10

- db	'Version 3',13,10

- db	13,10

- real_start:

- clr	EA	; Запрещаем прерывания

- mov	sp,#7	; Инициализируем указатель стека

- call	serialn_out	; Показываем серийный номер

- mov	mode,#MODE_F

- warm_start:

- mov	oldb_buf,#0	; Очищаем буфер старых значений

- mov	oldb_buf+1,#0

- mov	oldb_buf+2,#0

- mov	oldb_buf+3,#0

- clr	EA

- mov	sp,#7

- mov	flags,#0

- mov	a,mode	; В зависимости от режима работы - переход

- cjne	a,#MODE_F,not_modef	; Режим F

- jmp	mode_f

- not_modef:

- cjne	a,#MODE_NPOS,not_modenpos	; Режим NPOS

- clr	POS_NEG		; Положительные импулься

- jmp	mode_n

- not_modenpos:

- cjne	a,#MODE_NNEG,not_modenneg	; Режим NNEG

- setb	POS_NEG		; Отрицательные импулься

- jmp	mode_n

- not_modenneg:

- cjne	a,#MODE_T,not_modet	; Режим T

- setb	DIV2	; Переключатель - после триггера

- clr	POS_NEG		; Положительные импулься

- jmp	mode_ttau

- not_modet:

- cjne	a,#MODE_TAUPOS,not_modetaupos	; Режим TAUNEG

- clr	DIV2	; Переключатель - до триггера

- clr	POS_NEG		; Положительные импулься

- jmp	mode_ttau

- not_modetaupos:

- cjne	a,#MODE_TAUNEG,not_modetauneg	; Режим TAUPOS

- clr	DIV2	; Переключатель - до триггера

- setb	POS_NEG		; Отрицательные импулься

- jmp	mode_ttau

- not_modetauneg:

- cjne	a,#MODE_QPOS,not_modeqpos	; Режим QPOS

- clr	POS_NEG		; Положительные импулься

- jmp	mode_q

- not_modeqpos:

- ; Режим QNEG

- setb	POS_NEG		; Отрицательные импулься

- jmp	mode_q

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Режим	измерения частоты

- mode_f:

- ; Пpедв. настpойка

- clr	BL0	; Блокируем поступление	импульсов

- setb	BL1

- mov	tmod,#01010001b	; Режимы таймеров:16-битные

- ; Timer1 - счетчик

- mov	tcon,#01000100b	; Разpешение Timer1

- mov	ie,#10000100b

- mov	flags,#0	; Сброс	флагов

- ; Очистка внешнего предделителя

- mov     th1,#0FFh		; Timer1 = 0FFFFh

- mov     tl1,#0FFh

- clr	TF1

- ec_clear:

- clr	BL1	; Подаем импульсы на внешний предделитель

- setb	BL1

- jnb	TF1,ec_clear	; Пока не очистится

- ; Основной цикл счета

- f_loop:

- setb	F_1S	; Флажок - начали отмерять 1 с

- clr	TF1

- setb	BL0	; Разрешаем прохождение	сигнала	через первый ключ

- mov	r1,#230	; OK

- mov	r2,#172	; OK

- ; Формируем задержку - 1 сек.

- delay1s_loop:

- ; Подобрано для кварца 12 МГц

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- djnz	r2,delay1s_loop

- djnz	r1,delay1s_loop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- clr	BL0

- ; Счет окончен.	В этом состоянии BL1==1, BL0==0

- clr	F_1S	; Закончили отмерять 1 с

- ; Если нужно, включаем режим измерения отклонения

- jb	RES0,f_notpressed

- setb	DELTA

- f_notpressed:

- call	mode_switcher	; Возможно переключение режимов работы

- mov	t1_c+2,tl1		; Состояние таймера timer1

- mov	t1_c+1,th1

- mov	t1_c,#0

- jnb	TF1,not_tf1	; Флаг переполнения = дополнительный бит

- inc	t1_c

- not_tf1:

- ; Досчет числа,	оставшегося во внешнем счетчике

- mov	rest_count,#high(512+1)	; Счетчик остатка <- 512+1

- mov	rest_count+1,#low(512+1)

- mov	th1,#0FFh		; timer1 <- 0FFFFh (почти переполнение)

- mov	tl1,#0FFh

- clr	TF1

- wait_timer1_overflow:

- clr	BL1	; Щелкаем BL1 -	очередной импульс

- setb	BL1

- djnz	rest_count+1,rc_nohibyte

- dec	rest_count

- rc_nohibyte:

- mov	a,rest_count	; Аварийный выход, если	оборваны провода

- inc	a

- jz	rc_cted

- jnb	TF1,wait_timer1_overflow	; Ждем переполнения timer1

- rc_cted:

- dec rest_count+1

- ; Теперь в t1_c	(3байта) - количество импульсов, насчитанных счетчиком Timer1+TF1

- ;		    их нужно умножить на 512

- ;	 в rest_count (2байта) - остаток внешнего предделителя

- ; Теперь перемещаем два	буфера в один с	учетом умножения на 512

- clr	c	; Сдвигаем t1_c	на бит влево (*2)

- mov	a,t1_c+2

- rlc	a

- mov	bin_buf+2,a

- mov	a,t1_c+1

- rlc	a

- mov	bin_buf+1,a

- mov	a,t1_c

- rlc	a

- mov	bin_buf,a

- mov	bin_buf+3,rest_count+1	; И младшие части числа

- mov	a,rest_count

- orl	bin_buf+2,a

- ; Теперь в bin_buf находится 4-байтовое	число -	значение счетчика

- jb DELTA,do_delta	; В случае режима F - обновляем	старый буфер

- mov	oldb_buf,bin_buf

- mov	oldb_buf+1,bin_buf+1

- mov	oldb_buf+2,bin_buf+2

- mov	oldb_buf+3,bin_buf+3

- jmp	cn_done

- do_delta:

- call	process_delta	; В режиме Delta F - считаем разницу частот

- cn_done:

- call	make_decbuf	; bin_buf -> dec_buf

- ;	call	dump_decbuf

- call	make_lcdbuf	; dec_buf -> lcd_buf

- call	display_lcd	; Выводим на экран

- call	display_rs232	; Выводим в порт RS232

- jmp	f_loop

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Режим	измерения N - количества импульсов

- mode_n:

- clr	EA

- mov	ip,#00000010b	; Регистp пpиоpитетов Timer0-высший

- mov	ie,#10000110b	; Разрешаем прерывания от Timer0

- mov	tmod,#00000101b	; Timer0 - 16-битный счетчик

- mov	tcon,#00010100b	; Включаем Timer0

- setb	BL1

- setb	BL0	; Разрешаем поступление	имульсов

- clr	a

- mov	tl0,a		; Очищаем счетчик и расширители

- mov	th0,a

- mov	r6,a

- mov	r7,a

- mov	bin_buf,a

- mov	bin_buf+1,a

- mov	bin_buf+2,a

- mov	bin_buf+3,a

- mov	flags,#0

- moden_loop:

- call	make_decbuf	; Двоичный буфер -> десятичный

- ;	call	dump_decbuf

- call	make_lcdbuf

- call	display_lcd	; Выводим на экран

- call	display_rs232	; Выводим в порт RS232

- mov	r1,#60		; Задержку побольше, чтобы инд. не мерцал

- mov	r2,#0

- nm_l1:

- call	mode_switcher	; Возможно переключение режимов работы

- jnb	RES0,mode_n	; Нажата ли клавиша RES0?

- djnz	r2,nm_l1

- djnz	r1,nm_l1

- nm_again:

- mov	bin_buf,r7	; Показания счетчика - в буфер

- mov	bin_buf+1,r6

- mov	bin_buf+2,th0

- mov	bin_buf+3,tl0

- mov	a,r7			; Проверяем соответствие трех старших

- cjne	a,bin_buf,nm_again	; байт показаний и старых показаний

- mov	a,r6

- cjne	a,bin_buf+1,nm_again

- mov	a,th0

- cjne	a,bin_buf+2,nm_again

- jmp	moden_loop

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Режим измерения T - периода, tau	- длительности импульсов

- mode_ttau:

- clr	EA

- mov	ip,#00000010b	; Регистp пpиоpитетов Timer0-высший

- mov	ie,#10000110b	; Разрешаем прерывания от Timer0

- mov	tmod,#00001001b	; Timer0 - 16-битный таймер

- mov	tcon,#00010100b	; Вылючаем Timer0

- setb	BL0

- setb	BL1

- clr	a

- mov	tl0,a		; Очищаем счетчик и расширители

- mov	th0,a

- mov	r6,a

- mov	r7,a

- mov	flags,#0

- ttau_reset:

- clr	TR0

- mov	bin_buf,r7	; Показания счетчика - в буфер

- mov	bin_buf+1,r6

- mov	bin_buf+2,th0

- mov	bin_buf+3,tl0

- clr	a

- mov	tl0,a		; Очищаем счетчик и расширители

- mov	th0,a

- mov	r6,a

- mov	r7,a

- setb	TR0

- clr	BL0	; Сбрасываем формирователь импульсов

- setb	BL0

- ttau_loop:

- jb	DELTA,ttau_dontstore	; В режиме не отклонений запоминаем

- ; старые данные

- mov	oldb_buf,bin_buf

- mov	oldb_buf+1,bin_buf+1

- mov	oldb_buf+2,bin_buf+2

- mov	oldb_buf+3,bin_buf+3

- ; mov oldb_buf,#0

- ; mov oldb_buf+1,#0

- ; mov oldb_buf+2,#0

- ; mov oldb_buf+3,#0

- ttau_dontstore:

- jnb	DELTA,ttau_bufok

- call	process_delta		; В режиме отклонений разбираемся с ними

- ttau_bufok:

- ;mov bin_buf,#0

- ;mov bin_buf+1,#0

- ;mov bin_buf+2,#0

- ;mov bin_buf+3,#0

- call	make_decbuf	; Двоичный буфер -> десятичный

- call	make_lcdbuf

- call	display_lcd	; Выводим на экран

- call	display_rs232	; Выводим в порт RS232

- mov	r1,#100		; Задержку побольше, чтобы инд. не мерцал

- mov	r2,#0

- ttau_wait:

- call	mode_switcher	; Возможно переключение режимов работы

- djnz	r2,ttau_wait

- djnz	r1,ttau_wait

- jb	RES0,ttau_notpressed	; При нажатии RES0 включаем

- setb	DELTA			; режим измерения отклонения

- ttau_notpressed:

- jb	INT0,ttau_loop	; Если в процессе счета - считаем дальше

- jmp	ttau_reset

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Режим измерения Q - скважности

- mode_q:

- clr	EA

- mov	ip,#00000010b	; Регистp пpиоpитетов Timer0-высший

- mov	tmod,#00001001b	; Timer0 - 16-битный таймер

- mov	tcon,#00010100b	; Включаем Timer0

- mov	ie,#10000110b	; Разрешаем прерывания от Timer0

- clr	BL0

- setb	BL0

- setb	BL1

- clr	a

- mov	tl0,a		; Очищаем счетчик и расширители

- mov	th0,a

- mov	r6,a

- mov	r7,a

- mov	flags,#0

- mov     dividend+4,#0   ; Сначала - нули в делимом и делителе

- mov     dividend+5,#0

- mov     dividend+6,#0

- mov     dividend+7,#0

- mov     divider,#0

- mov     divider+1,#0

- mov     divider+2,#0

- mov     divider+3,#0

- ; Меряем период

- mq_dot:

- setb	DIV2		; Включаем делитель на 2

- clr	a

- mov	tl0,a		; Очищаем счетчик и расширители

- mov	th0,a

- mov	r6,a

- mov	r7,a

- setb	TR0

- clr	BL0	; Сбрасываем формирователь импульсов

- setb	BL0

- mqt_loop:

- call	make_lcdq	; В буфер индикатора

- call	display_lcd	; Выводим на экран

- call	display_rs232	; Выводим в порт RS232

- mov	r1,#100		; Задержку побольше, чтобы инд. не мерцал

- mov	r2,#0

- mqt_wait:

- call	mode_switcher	; Возможно переключение режимов работы

- djnz	r2,mqt_wait

- djnz	r1,mqt_wait

- jb	INT0,mqt_loop	; Если в процессе счета - считаем дальше

- clr	TR0

- mov	dividend+4,r7	; Показания счетчика - в буфер делимого

- mov	dividend+5,r6

- mov	dividend+6,th0

- mov	dividend+7,tl0

- ; Меряем длительность

- mq_dotau:

- clr	DIV2		; Выключаем делитель на 2

- clr	a

- mov	tl0,a		; Очищаем счетчик и расширители

- mov	th0,a

- mov	r6,a

- mov	r7,a

- setb	TR0

- clr	BL0	; Сбрасываем формирователь импульсов

- setb	BL0

- mqtau_loop:

- call	make_lcdq	; В буфер индикатора

- call	display_lcd	; Выводим на экран

- call	display_rs232	; Выводим в порт RS232

- mov	r1,#100		; Задержку побольше, чтобы инд. не мерцал

- mov	r2,#0

- mqtau_wait:

- call	mode_switcher	; Возможно переключение режимов работы

- djnz	r2,mqtau_wait

- djnz	r1,mqtau_wait

- jb	INT0,mqtau_loop	; Если в процессе счета - считаем дальше

- clr	TR0

- mov	divider,r7	; Показания счетчика - в буфер делителя

- mov	divider+1,r6

- mov	divider+2,th0

- mov	divider+3,tl0

- clr	OVERFLOW

- call	frac_div	; Дробное деление

- jb      OVERFLOW,mq_next

- call	frac_dec	; Переводим в десятичный вид

- mq_next:

- jmp     mq_dot          ; И опять меряем период

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Переключение режимов работы

- mode_switcher:

- jnb	MODE_CHANGED,ms_exit	; Если режим не менялся, не переключаемся

- clr	EA

- mov	ie,#0

- call	display_mode

- mov	r1,#0	; Некоторое время показываем текущий режим

- mov	r2,#0	; и одновременно делаем задержку от дребезга

- ms_wait0:

- ;	nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- djnz	r2,ms_wait0

- djnz	r1,ms_wait0

- ms_again:

- mov	r1,#0	; Если нажмем клавишу - переключаемся

- mov	r1,#0

- ms_wait:

- jnb	MODE_SW,ms_nextmode	; Если опять нажали - переключаем

- jnb	RES0,ms_prevmode	; Если нажали RES0 - назад

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- djnz	r2,ms_wait

- djnz	r1,ms_wait

- jmp	warm_start		; Начинаем работу

- ms_nextmode:

- mov	a,mode		; Включаем следующий режим

- inc	a

- cjne	a,#MODES,ms_dm

- ;	clr	a

- mov	a,#MODES-1

- jmp	ms_dm

- ms_prevmode:

- mov	a,mode

- dec	a

- cjne	a,#255,ms_dm

- ;	mov	a,#MODES-1

- mov	a,#0

- ms_dm:

- mov	mode,a

- call	display_mode

- mov	r1,#0		; После переключения - небольшую задержку

- mov	r2,#0		; для подавления дребезга

- ms_wait1:

- nop

- nop

- nop

- djnz	r2,ms_wait1

- djnz	r1,ms_wait1

- jmp	ms_again

- ms_exit:

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Разбираемся с режимом измерения отклонений

- process_delta:

- ; Вычисляем разность показаний счетчика сейчас и раньше

- clr	c		; Сравнить 4 байта

- mov	r2,#4

- mov	r0,#bin_buf+3

- mov	r1,#oldb_buf+3

- compare_next:

- mov	a,@r0

- subb	a,@r1

- dec	r0

- dec	r1

- djnz	r2,compare_next

- ; Находим pазницу показаний

- mov	SIGN,c	; Запоминаем перенос

- mov	r2,#4

- mov	r0,#bin_buf+3

- mov	r1,#oldb_buf+3

- jc	going_down	; В зависимости	от направления ухода показаний

- ; Показания ползут вверх

- going_up:

- clr	c ;*

- gu_next:

- mov	a,@r0

- subb	a,@r1

- mov	@r0,a

- dec	r0

- dec	r1

- djnz	r2,gu_next	; Повторить для	4-х чисел

- jmp    pd_exit		; Разбираемся с	результатом

- ; Показания ползут вниз

- going_down:

- clr	c

- gd_next:

- mov	a,@r1

- subb	a,@r0

- mov	@r0,a

- dec	r0

- dec	r1

- djnz	r2,gd_next	 ;повтоpить 4 pаза

- pd_exit:

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Буфер	упакованного представления -> десятичный буфер

- ; bin_buf - 4 байта

- ; dec_buf - 10 десятичных цифр

- make_decbuf:

- mov	r1,#8

- mov	r0,#dec_buf+7

- mdb_next:

- call	div_10	; Делим	содержимое bin_buf на 10

- mov	@r0,a	; Остаток - очередная цифра (от	конца к	началу)

- dec	r0

- djnz	r1,mdb_next

- clr	a		; Проверяем на переполнение

- cjne	a,bin_buf,mdb_ov

- cjne	a,bin_buf+1,mdb_ov

- cjne	a,bin_buf+2,mdb_ov

- cjne	a,bin_buf+3,mdb_ov

- jmp	mdb_exit	; Переполнения нет

- mdb_ov:

- setb	OVERFLOW	; Все-таки переполнение

- mdb_exit:

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Деление 4-байтного буфера bin_buf на 10

- div_10:

- ; Текст подпрограммы не приводится

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Перевод в десятичную систему дробного числа

- ; quotient -> dec_buf

- ; в int_digits - количество цифр в целой части числа

- frac_dec:

- ; Текст подпрограммы не приводится

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Дробное деление dividend на divider -> quotient

- frac_div:

- ; Текст подпрограммы не приводится

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Десятичный буфер -> буфер индикатора

- ; dec_buf - 8 чисел

- ; lcd_buf - буфер готовых данных для индикатора, 10 цифр

- ; xx xxx xxx  -	для режима /1	 -  режиа измерения F

- ; xxx xxx xx  -	для режима /10	 -

- ; Режим	измерения Delta	F - вместо первой цифры	знак отклонения

- ; Если первый разряд был занят - заполняем индикатор минусами -	переполнение

- make_lcdbuf:

- ; Текст подпрограммы не приводится

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Оображение текущего режима работы на индикаторе

- display_mode:

- mov	r0,#10

- mov	r1,#lcd_buf

- mov	a,mode

- inc	a

- add	a,#lcd_buf

- dm_clr:

- mov	@r1,#SIGN_SPACE

- cjne	a,1,dm_notthis

- mov	@r1,#SIGN_MINUS

- dm_notthis:

- inc	r1

- djnz	r0,dm_clr

- call	display_lcd	; Выводим на экран

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Вывод	на индикатор из	буфера индикатора

- display_lcd:

- jnb	OVERFLOW,disp_noover	; При переполнении выводим прочерки

- clr	OVERFLOW

- mov	r2,#10			; Выводим прочерки

- disp_o:

- mov	a,#SIGN_MINUS

- call	display_digit

- djnz	r2,disp_o

- jmp	disp_exit

- disp_noover:

- mov	r1,#lcd_buf		; Выводим содержимое буфера индикатора

- mov	r2,#10

- disp_next:

- mov	a,@r1

- call	display_digit

- inc	r1

- djnz	r2,disp_next

- disp_exit:

- clr	DAT

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Вывод	на индикатор одного символа из ACC

- display_digit:

- mov	r3,#4

- disp_next_bit:

- rrc	a

- mov	DAT,c	; Выставляем данные

- nop

- nop

- setb	CLK	; Импульс CLK

- nop

- nop

- clr	CLK

- nop

- nop

- djnz	r3,disp_next_bit

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Вывод по RS-232 содержимого буфера индикатора

- display_rs232:

- mov	r0,mode		; В зависимости от режима выводим название

- inc	r0

- mov	dptr,#names_table-NAME_LEN

- dr_addlen:

- mov	a,#NAME_LEN

- add	a,dpl

- mov	dpl,a

- mov	a,#0

- addc	a,dph

- mov	dph,a

- djnz	r0,dr_addlen

- mov	r1,#NAME_LEN

- dr_nextname:

- clr	a

- movc	a,@a+dptr

- call	rs232_sendbyte

- inc	dptr

- djnz	r1,dr_nextname

- jnb	OVERFLOW,dr_noover	; При переполнении выводим прочерки

- clr	OVERFLOW

- mov	r2,#10			; Выводим прочерки

- dr_o:

- mov	a,#'-'

- call	rs232_sendbyte

- djnz	r2,dr_o

- jmp	dr_exit

- dr_noover:

- mov	r1,#lcd_buf		; Выводим содержимое буфера индикатора

- mov	r2,#10

- mov	dptr,#lcd2ascii_table

- dr_next:

- mov	a,@r1

- movc	a,@a+dptr

- call	rs232_sendbyte

- inc	r1

- djnz	r2,dr_next

- dr_exit:

- mov	a,#13		; Выводим последовательность CR, LF

- call	rs232_sendbyte

- mov	a,#10

- call	rs232_sendbyte

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Вывод байта по RS-232

- rs232_sendbyte:

- clr	TXDATA		; Стартовый бит

- call	delay_1bit

- mov	r3,#8		; Данные

- rs232s_next:

- rrc	a

- mov	TXDATA,c

- call	delay_1bit

- djnz	r3,rs232s_next

- setb	TXDATA		; Стоповый бит

- call	delay_1bit

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Задержка на 1 бит передаваемых данных при скорости 1200 бод

- delay_1bit:

- mov	r4,#170

- d1b_wait:

- nop

- nop

- nop

- djnz	r4,d1b_wait

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Таблица перекодировки	из внутреннего представления в коды LCD

- tran_table:

- db	05h,08h,04h,0Ch,02h,0Ah,06h,0Eh,01h,09h	; '0123456789'

- db	00h,0Dh,03h,0Bh,07h,0Fh			; ' FLJP-'

- ; Таблица перекодировки из кодов LCD в ASCII

- lcd2ascii_table:

- db	' ','8','4','+','2','0','6','P','1','9'

- db	'5','+','3','F','7','-'

- ; Таблица строк для обозначения различных режимов

- names_table:

- db	'F    : '

- db	'N+   : '

- db	'N-   : '

- db	'T    : '

- db	'Tau+ : '

- db	'Tau- : '

- db	'Q+   : '

- db	'Q-   : '

- NAME_LEN	=	7	; Длина строки

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Показываем серийный номер

- serialn_out:

- mov	dptr,#SERIALN

- mov	r0,#lcd_buf

- mov	r1,#10

- so_next:

- mov	a,#SIGN_SPACE

- jb	MODE_SW,so_write	; Если не нажаты кнопки - выводим

- jb	RES0,so_write		; пробелы

- movc	a,@a+dptr

- so_write:

- mov	@r0,a

- inc	r0

- inc	dptr

- djnz	r1,so_next

- mov	flags,#0

- call	display_lcd

- mov	r1,#0

- mov	r2,#0

- so_delay:

- djnz	r1,so_delay

- djnz	r2,so_delay

- call	display_lcd

- so_exit:

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Преобразование dec_buf -> lcd_buf с участием int_digits

- make_lcdq:

- mov	dptr,#tran_table

- mov	r0,#dec_buf

- mov	r1,#lcd_buf

- mov	r2,#10

- mlq_next:

- mov	a,#10

- clr	c

- subb	a,r2

- cjne	a,int_digits,mlq_ns

- mov	a,#SIGN_SPACE

- mov	@r1,a

- inc	r1

- jmp	mlq_l

- mlq_ns:

- mov	a,@r0

- movc	a,@a+dptr

- mov	@r1,a

- inc	r0

- inc	r1

- mlq_l:

- djnz	r2,mlq_next

- ret

- ;----------------------------------------------------------------------------

- ; Вместо серийного номера

- org	start+2048-10

- db	SIGN_SPACE	; ' '

- db	SIGN_SPACE	; ' '

- db	SIGN_SPACE	; ' '

- db	SIGN_SPACE	; ' '

- db	0Dh		; 'F'

- db	SIGN_MINUS	; '-'

- db	5		; '0'

- db	5		; '0'

- db	5		; '0'

- db	0Ch		; '3'

- ;----------------------------------------------------------------------------

- end

# Приложение Б

Топология печатной платы частотомера

# Приложение В

Наклейки панелей корпуса частотомера